## Appareil
| Fiche de vie | Version 2.0
GDB_ENR_46 | SMQ | 2024-08-14
Rédaction : L. LIETAR | Vérification : S. MERLIN | Approbation : L. LIETAR
Type d'appareil | Plateforme d'agitation
Marque | Illumina
Modèle | High speed microplate shaker
N° de série | 90129005
Emplacement | Pré-PCR Génotypage
Identification interne | GDD-AGIT-001
Réception et installation
Date d'achat : | septembre 2009
Fournisseur : | Illumina
Date de Réception : | septembre 2009
Catégorie de l'appareil : | A
Niveau de criticité : | 2 (modéré)
Installation : | En interne
Contrôle visuel (ok ou décrire le défaut) : | ok
Date : | septembre 2009
Opérateur / Prestataire : | Sophie Merlin
Contrôle technique (fonctionnel ou décrire l'anomalie) : | fonctionnel
Date : | septembre 2009
Opérateur / Prestataire : | Sophie Merlin
Contôle qualité (ne s'applique pas ou détailler type de contrôle/résultats/traçabilité) : | QC Repeta : RUN_2021SEM31_01 : valide QC Repro : RUN_2021SEM32_01 : valide Contrôle interne le 16/06/22 validé (vérifié à posteriori de l'acquisition de l'appareil)
Date : | vérifié en mars 2024
Opérateur / Prestataire : | Ludivine Liétar
Date de mise en service : | septembre 2009
Autorisée par : | Sophie Merlin
Maintenance
Contrat de maintenance : | Oui
Périodicité : | Pas de maintenance préventive
Précisions : | Contrat Iscan
Etalonnage
Contrat d'étalonnage : | Non
Périodicité : | Pas d'étalonnage
Précisions :
Contrôles internes
Valeur(s) cible(s) : | 1600 rpm
Valeur(s) réglage appareil : | 1625 rpm
Erreur Maximale Tolérée : | écart moyen < 5 %
Périodicité des mesures : | Annuelle
Précisions :
Conformité
Conformité dans le cadre de l'ISO17025 : | Utilisable
Utilisation de secours :
Précisions/impacts :
Sortie
Date de sortie :
Motif :

## Maintenances
Type d'appareil | Plateforme d'agitation
Marque | Illumina
Modèle | High speed microplate shaker
N° de série | 90129005
Emplacement | Pré-PCR Génotypage
Identification interne | GDD-AGIT-001
| Date | Opérateur / Prestataire | Type de maintenance | Description / remarque | Vérification
[5 empty] | Date | Opérateur | Précisions

## Etalonnages
Type d'appareil | Plateforme d'agitation
Marque | Illumina
Modèle | High speed microplate shaker
N° de série | 90129005
Emplacement | Pré-PCR Génotypage
Identification interne | GDD-AGIT-001
| Date | Opérateur / Prestataire | Site d'étalonnage | COFRAC | Description / remarque | Vérification
[6 empty] | Date | Opérateur | Précisions

## Contrôles internes
Type d'appareil | Plateforme d'agitation
Marque | Illumina
Modèle | High speed microplate shaker
N° de série | 90129005
Emplacement | Pré-PCR Génotypage
Identification interne | GDD-AGIT-001
| Manipulateur | Date | Valeur cible (rpm) | Réglage appareil (rpm) | Mesure 1 (rpm) | Mesure 2 (rpm) | Mesure 3 (rpm) | Ecart moyen | Conformité (<5%) |  | Tachymètre utilisé | Commentaires
[9 empty] | NON | OUI
| Malika Merbah | 2022-06-16 | 1600 | 1625 | 1610 | 1604 | 1584 | 0.625% |  | x | GDD-TACHY-001
| Malika Merbah | 2022-07-07 | 1600 | 1625 | 1608 | 1595 | 1592 | 0.4375% |  | x | GDD-TACHY-001
| Malika Merbah | 2022-08-10 | 1600 | 1625 | 1598 | 1624 | 1606 | 0.6667% |  | x | GDD-TACHY-001
| Michèle Boutté | 2023-07-12 | 1600 | 1625 | 1606 | 1616 | 1618 | 0.8333% |  | x | GDD-TACHY-001
| Malika Merbah | 2024-09-17 | 1600 | 1625 | 1601 | 1604 | 1601 | 0.125% |  | x | GDD-TACHY-001
|  |  | 1600 | 1625 |  |  |  | 100%
|  |  | 1600 | 1625 |  |  |  | 100%
|  |  | 1600 | 1625 |  |  |  | 100%
|  |  | 1600 | 1625 |  |  |  | 100%
|  |  | 1600 | 1625 |  |  |  | 100%
|  |  | 1600 | 1625 |  |  |  | 100%
|  |  | 1600 | 1625 |  |  |  | 100%

## Contrôles internes - Formules
=Appareil!A6 | =Appareil!B6
=Appareil!A7 | =Appareil!B7
=Appareil!A8 | =Appareil!B8
=Appareil!A9 | =Appareil!B9
=Appareil!A10 | =Appareil!B10
=Appareil!A11 | =Appareil!B11
| Manipulateur | Date | Valeur cible (rpm) | Réglage appareil (rpm) | Mesure 1 (rpm) | Mesure 2 (rpm) | Mesure 3 (rpm) | Ecart moyen | Conformité (<5%) |  | Tachymètre utilisé | Commentaires
[9 empty] | NON | OUI
|  |  | 1600 | 1625 |  |  |  | =((ABS(F11-D11)+ABS(G11-D11)+ABS(H11-D11))/3)/D11
|  |  | 1600 | 1625 |  |  |  | =((ABS(F12-D12)+ABS(G12-D12)+ABS(H12-D12))/3)/D12
|  |  | 1600 | 1625 |  |  |  | =((ABS(F13-D13)+ABS(G13-D13)+ABS(H13-D13))/3)/D13
|  |  | 1600 | 1625 |  |  |  | =((ABS(F14-D14)+ABS(G14-D14)+ABS(H14-D14))/3)/D14
|  |  | 1600 | 1625 |  |  |  | =((ABS(F15-D15)+ABS(G15-D15)+ABS(H15-D15))/3)/D15
|  |  | 1600 | 1625 |  |  |  | =((ABS(F16-D16)+ABS(G16-D16)+ABS(H16-D16))/3)/D16
|  |  | 1600 | 1625 |  |  |  | =((ABS(F17-D17)+ABS(G17-D17)+ABS(H17-D17))/3)/D17
|  |  | 1600 | 1625 |  |  |  | =((ABS(F18-D18)+ABS(G18-D18)+ABS(H18-D18))/3)/D18
|  |  | 1600 | 1625 |  |  |  | =((ABS(F19-D19)+ABS(G19-D19)+ABS(H19-D19))/3)/D19
|  |  | 1600 | 1625 |  |  |  | =((ABS(F20-D20)+ABS(G20-D20)+ABS(H20-D20))/3)/D20
|  |  | 1600 | 1625 |  |  |  | =((ABS(F21-D21)+ABS(G21-D21)+ABS(H21-D21))/3)/D21
|  |  | 1600 | 1625 |  |  |  | =((ABS(F22-D22)+ABS(G22-D22)+ABS(H22-D22))/3)/D22

## Contrôles internes - Vérif
Type d'appareil | Plateforme d'agitation
Marque | Illumina
Modèle | High speed microplate shaker
N° de série | 90129005
Emplacement | Pré-PCR Génotypage
Identification interne | GDD-AGIT-001
| Manipulateur | Date | Valeur cible (rpm) | Réglage appareil (rpm) | Mesure 1 (rpm) | Mesure 2 (rpm) | Mesure 3 (rpm) | Ecart moyen | Conformité (<5%) |  | Tachymètre utilisé | Commentaires
[9 empty] | NON | OUI
|  |  | 1600 | 1625 | 1600 | 1600 | 1600 | 0% |  |  |  | Ecart mesure 1 = 0 Ecart mesure 2 = 0 => absolu = 0 Ecart mesure 3 = 0 Somme = 0 Division /3 = 0 Division /1600 = 0 => 0 %
|  |  | 1600 | 1625 | 1600 | 1600 | 1650 | 1.042% |  |  |  | Ecart mesure 1 = 0 => absolu = 0 Ecart mesure 2 = 0 => absolu = 0 Ecart mesure 3 = 50 => absolu = 50 Somme = 50 Division /3 = 16,6666 Division /1600 = 0,0104 => 1,04 %
|  |  | 1600 | 1625 | 1600 | 1600 | 1550 | 1.042% |  |  |  | Ecart mesure 1 = 0 => absolu = 0 Ecart mesure 2 = 0 => absolu = 0 Ecart mesure 3 = -50 => absolu = 50 Somme = 50 Division /3 = 16,6666 Division /1600 = 0,0104 => 1,04 %
|  |  | 1600 | 1625 | 1550 | 1600 | 1650 | 2.083% |  |  |  | Ecart mesure 1 = -50 => absolu = 50 Ecart mesure 2 = 0 => absolu = 0 Ecart mesure 3 = 50 => absolu = 50 Somme = 100 Division /3 = 33,3333 Division /1600 = 0,0208 => 2,08 %
|  |  | 1600 | 1625 |  |  |  | 100%
|  |  | 1600 | 1625 |  |  |  | 100%
|  |  | 1600 | 1625 |  |  |  | 100%
|  |  | 1600 | 1625 |  |  |  | 100%
|  |  | 1600 | 1625 |  |  |  | 100%
|  |  | 1600 | 1625 |  |  |  | 100%
|  |  | 1600 | 1625 |  |  |  | 100%
|  |  | 1600 | 1625 |  |  |  | 100%

## Journal évènements
Type d'appareil | Plateforme d'agitation
Marque | Illumina
Modèle | High speed microplate shaker
N° de série | 90129005
Emplacement | Pré-PCR Génotypage
Identification interne | GDD-AGIT-001
| Date | Opérateur | Objet de l'évènement | Description / remarque