## Appareil
| Fiche de vie | Version 2.0
GDB_ENR_42 | SMQ | 2024-08-14
Rédaction : L. LIETAR | Vérification : S. MERLIN | Approbation : L. LIETAR
Type d'appareil | Balance
Marque | OHAUS
Modèle | Scout Pro SPU2001
N° de série | 7130270102
Emplacement | Extractions
Identification interne | GDD-BAL-001
Réception et installation
Date d'achat : | N.D.
Fournisseur : | N.D.
Date de Réception : | N.D.
Catégorie de l'appareil : | A
Niveau de criticité : | 1 (négligeable)
Installation : | En interne
Contrôle visuel (ok ou décrire le défaut) : | ok
Date : | N.D.
Opérateur / Prestataire : | N.D.
Contrôle technique (fonctionnel ou décrire l'anomalie) : | fonctionnel
Date : | N.D.
Opérateur / Prestataire : | N.D.
Contôle qualité (ne s'applique pas ou détailler type de contrôle/résultats/traçabilité) : | ne s'applique pas
Date : | N.D.
Opérateur / Prestataire : | N.D.
Date de mise en service : | N.D.
Autorisée par : | Ludivine Liétar
Maintenance
Contrat de maintenance : | Non
Périodicité : | Pas de maintenance préventive
Précisions :
Etalonnage
Contrat d'étalonnage : | Non
Périodicité : | Pas d'étalonnage
Précisions :
Contrôles internes
Valeur(s) cible(s) : | -
Valeur(s) réglage appareil : | -
Erreur Maximale Tolérée : | -
Périodicité des mesures : | Pas de contrôles internes
Précisions :
Conformité
Conformité dans le cadre de l'ISO17025 : | Utilisable
Utilisation de secours :
Précisions/impacts :
Sortie
Date de sortie :
Motif :

## Maintenances
Type d'appareil | Balance
Marque | OHAUS
Modèle | Scout Pro SPU2001
N° de série | 7130270102
Emplacement | Extractions
Identification interne | GDD-BAL-001
| Date | Opérateur / Prestataire | Type de maintenance | Description / remarque | Vérification
[5 empty] | Date | Opérateur | Précisions

## Etalonnages
Type d'appareil | Balance
Marque | OHAUS
Modèle | Scout Pro SPU2001
N° de série | 7130270102
Emplacement | Extractions
Identification interne | GDD-BAL-001
| Date | Opérateur / Prestataire | Site d'étalonnage | COFRAC | Description / remarque | Vérification
[6 empty] | Date | Opérateur | Précisions

## Journal évènements
Type d'appareil | Balance
Marque | OHAUS
Modèle | Scout Pro SPU2001
N° de série | 7130270102
Emplacement | Extractions
Identification interne | GDD-BAL-001
| Date | Opérateur | Objet de l'évènement | Description / remarque

## Contrôles internes 2022
Type d'appareil | Balance
Marque | OHAUS
Modèle | Scout Pro SPU2001
N° de série | 7130270102
Emplacement | Extractions
Identification interne | GDD-BAL-001
| Opérateur | Date | Poids étalons (grammes) | Mesure 1 (grammes) | Mesure 2 (grammes) | Mesure 3 (grammes) | Ecart moyen | Conformité < 10% |  | Commentaires
[8 empty] | NON | OUI
| Ludivine Liétar | 2022-05-12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% |  | x
|  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 0%
|  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 0%
|  |  | 500 | 500.2 | 500.2 | 500.2 | 0.04%
|  |  | 1000 | 1000.4 | 1000.4 | 1000.4 | 0.04%
|  |  | 2000 | 2000.5 | 2000.5 | 2000.6 | 0.02667%
| Ludivine Liétar | 2022-09-12 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | -3.333% |  | x
|  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 0%
|  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 0%
|  |  | 500 | 500.2 | 500.2 | 500.2 | 0.04%
|  |  | 1000 | 1000.5 | 1000.4 | 1000.4 | 0.04333%
|  |  | 2000 | 2000.7 | 2000.8 | 2000.7 | 0.03667%
|  |  | 1 |  |  |  | -100%
|  |  | 10 |  |  |  | -100%
|  |  | 100 |  |  |  | -100%
|  |  | 500 |  |  |  | -100%
|  |  | 1000 |  |  |  | -100%
|  |  | 2000 |  |  |  | -100%

## Contrôles internes 2021
Type d'appareil | Balance
Marque | OHAUS
Modèle | Scout Pro SPU2001
N° de série | 7130270102
Emplacement | Extractions
Identification interne | GDD-BAL-001
| Opérateur | Date | Poids étalons (grammes) | Mesure 1 (grammes) | Mesure 2 (grammes) | Mesure 3 (grammes) | Ecart moyen | Conformité (<10%) |  | Commentaires
[8 empty] | NON | OUI
| Ludivine Liétar | 2021-11-03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% |  | x
|  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 0%
|  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 0%
|  |  | 500 | 500.2 | 500.2 | 500.2 | 0.04%
|  |  | 1000 | 1000.4 | 1000.4 | 1000.4 | 0.04%
|  |  | 2000 | 2000.6 | 2000.6 | 2000.7 | 0.03167%
|  |  | 1 |  |  |  | 100%
|  |  | 10 |  |  |  | 100%
|  |  | 100 |  |  |  | 100%
|  |  | 500 |  |  |  | 100%
|  |  | 1000 |  |  |  | 100%
|  |  | 2000 |  |  |  | 100%
|  |  | 1 |  |  |  | 100%
|  |  | 10 |  |  |  | 100%
|  |  | 100 |  |  |  | 100%
|  |  | 500 |  |  |  | 100%
|  |  | 1000 |  |  |  | 100%
|  |  | 2000 |  |  |  | 100%

## Contrôles internes - Formules
=Appareil!A6 | =Appareil!B6
=Appareil!A7 | =Appareil!B7
=Appareil!A8 | =Appareil!B8
=Appareil!A9 | =Appareil!B9
=Appareil!A10 | =Appareil!B10
=Appareil!A11 | =Appareil!B11
| Opérateur | Date | Poids étalons (grammes) | Mesure 1 (grammes) | Mesure 2 (grammes) | Mesure 3 (grammes) | Ecart moyen | Conformité (<10%) |  | Commentaires
[8 empty] | NON | OUI
|  |  | 1 |  |  |  | =ABS((((E11-D11)+(F11-D11)+(G11-D11))/3)/D11)
|  |  | 10 |  |  |  | =ABS((((E12-D12)+(F12-D12)+(G12-D12))/3)/D12)
|  |  | 100 |  |  |  | =ABS((((E13-D13)+(F13-D13)+(G13-D13))/3)/D13)
|  |  | 500 |  |  |  | =ABS((((E14-D14)+(F14-D14)+(G14-D14))/3)/D14)
|  |  | 1000 |  |  |  | =ABS((((E15-D15)+(F15-D15)+(G15-D15))/3)/D15)
|  |  | 2000 |  |  |  | =ABS((((E16-D16)+(F16-D16)+(G16-D16))/3)/D16)
|  |  | 1 |  |  |  | =ABS((((E17-D17)+(F17-D17)+(G17-D17))/3)/D17)
|  |  | 10 |  |  |  | =ABS((((E18-D18)+(F18-D18)+(G18-D18))/3)/D18)
|  |  | 100 |  |  |  | =ABS((((E19-D19)+(F19-D19)+(G19-D19))/3)/D19)
|  |  | 500 |  |  |  | =ABS((((E20-D20)+(F20-D20)+(G20-D20))/3)/D20)
|  |  | 1000 |  |  |  | =ABS((((E21-D21)+(F21-D21)+(G21-D21))/3)/D21)
|  |  | 2000 |  |  |  | =ABS((((E22-D22)+(F22-D22)+(G22-D22))/3)/D22)
|  |  | 1 |  |  |  | =ABS((((E23-D23)+(F23-D23)+(G23-D23))/3)/D23)
|  |  | 10 |  |  |  | =ABS((((E24-D24)+(F24-D24)+(G24-D24))/3)/D24)
|  |  | 100 |  |  |  | =ABS((((E25-D25)+(F25-D25)+(G25-D25))/3)/D25)
|  |  | 500 |  |  |  | =ABS((((E26-D26)+(F26-D26)+(G26-D26))/3)/D26)
|  |  | 1000 |  |  |  | =ABS((((E27-D27)+(F27-D27)+(G27-D27))/3)/D27)
|  |  | 2000 |  |  |  | =ABS((((E28-D28)+(F28-D28)+(G28-D28))/3)/D28)