## Appareil
| Fiche de vie | Version 2.0
GDB_ENR_45 | SMQ | 2024-08-14
Rédaction : L. LIETAR | Vérification : S. MERLIN | Approbation : L. LIETAR
Type d'appareil | Centrifugeuse de paillasse
Marque | Eppendorf
Modèle | Minispin plus
N° de série | 5453YP451780
Emplacement | Extractions
Identification interne | GDD-CP-002
Réception et installation
Date d'achat : | N.D.
Fournisseur : | N.D.
Date de Réception : | N.D.
Catégorie de l'appareil : | A
Niveau de criticité : | 2 (modéré)
Installation : | En interne
Contrôle visuel (ok ou décrire le défaut) : | ok
Date : | N.D.
Opérateur / Prestataire : | N.D.
Contrôle technique (fonctionnel ou décrire l'anomalie) : | fonctionnel
Date : | N.D.
Opérateur / Prestataire : | N.D.
Contôle qualité (ne s'applique pas ou détailler type de contrôle/résultats/traçabilité) : | Contrôle interne le 16/06/22 validé (vérifié à posteriori de l'acquisition de l'appareil)
Date : | vérifié en mars 2024
Opérateur / Prestataire : | Ludivine Liétar
Date de mise en service : | N.D.
Autorisée par : | Ludivine Liétar
Maintenance
Contrat de maintenance : | Non
Périodicité : | Pas de maintenance préventive
Précisions :
Etalonnage
Contrat d'étalonnage : | Non
Périodicité : | Pas d'étalonnage
Précisions :
Contrôles internes
Valeur(s) cible(s) : | 6 100 rcf (9 500 rpm) / 14 100 rcf (14 500 rpm)
Valeur(s) réglage appareil : | 9 500 rpm / 14 500 rpm
Erreur Maximale Tolérée : | écart moyen < 5 %
Périodicité des mesures : | Annuelle
Précisions :
Conformité
Conformité dans le cadre de l'ISO17025 : | Utilisable
Utilisation de secours :
Précisions/impacts :
Sortie
Date de sortie : | 2025-05-06
Motif : | Remplacée par GDD-CP-003 en meilleur état et avec plus d'emplacements de tubes (x24)

## Maintenances
Type d'appareil | Centrifugeuse de paillasse
Marque | Eppendorf
Modèle | Minispin plus
N° de série | 5453YP451780
Emplacement | Extractions
Identification interne | GDD-CP-002
| Date | Opérateur / Prestataire | Type de maintenance | Description / remarque | Vérification
[5 empty] | Date | Opérateur | Précisions

## Etalonnages
Type d'appareil | Centrifugeuse de paillasse
Marque | Eppendorf
Modèle | Minispin plus
N° de série | 5453YP451780
Emplacement | Extractions
Identification interne | GDD-CP-002
| Date | Opérateur / Prestataire | Site d'étalonnage | COFRAC | Description / remarque | Vérification
[6 empty] | Date | Opérateur | Précisions

## Contrôles internes
Type d'appareil | Centrifugeuse de paillasse
Marque | Eppendorf
Modèle | Minispin plus
N° de série | 5453YP451780
Emplacement | Extractions
Identification interne | GDD-CP-002
| Opérateur | Date | Valeur cible (rcf) | Valeur cible appareil (rpm) | Réglage appareil (rpm) | Mesure 1 (rpm) | Mesure 2 (rpm) | Mesure 3 (rpm) | Ecart moyen | Conformité (<5%) |  | Tachymètre utilisé | Commentaires
[10 empty] | NON | OUI
| Malika Merbah | 2022-06-16 | 6100 | 9500 | 9500 | 9616 | 9608 | 9609 | 1.168% |  | x | GDD-TACHY-001
|  |  | 14100 | 14500 | 14500 | 14533 | 14525 | 14522 | 0.1839%
| Mélissandre Barbet | 2024-02-28 | 6100 | 9500 | 9500 | 9610 | 9612 | 9595 | 1.112% |  | x | GDD-TACHY-001
|  |  | 14100 | 14500 | 14500 | 14497 | 14525 | 14590 | 0.2713%
| Malika Merbah | 2024-09-17 | 6100 | 9500 | 9500 | 9613 | 9611 | 9617 | 1.196% |  | X | GDD-TACHY-001
|  |  | 14100 | 14500 | 14500 | 14558 | 14559 | 14562 | 0.4115%
|  |  | 6100 | 9500 | 9500 |  |  |  | 100% |  |  |  | Arrêt contrôles internes : sortie de l'appareil le 06/05/2025
|  |  | 14100 | 14500 | 14500 |  |  |  | 100%
|  |  | 6100 | 9500 | 9500 |  |  |  | 100%
|  |  | 14100 | 14500 | 14500 |  |  |  | 100%
|  |  | 6100 | 9500 | 9500 |  |  |  | 100%
|  |  | 14100 | 14500 | 14500 |  |  |  | 100%
|  |  | 6100 | 9500 | 9500 |  |  |  | 100%
|  |  | 14100 | 14500 | 14500 |  |  |  | 100%
|  |  | 6100 | 9500 | 9500 |  |  |  | 100%
|  |  | 14100 | 14500 | 14500 |  |  |  | 100%
|  |  | 6100 | 9500 | 9500 |  |  |  | 100%
|  |  | 14100 | 14500 | 14500 |  |  |  | 100%
|  |  | 6100 | 9500 | 9500 |  |  |  | 100%
|  |  | 14100 | 14500 | 14500 |  |  |  | 100%
|  |  | 6100 | 9500 | 9500 |  |  |  | 100%
|  |  | 14100 | 14500 | 14500 |  |  |  | 100%
|  |  | 6100 | 9500 | 9500 |  |  |  | 100%
|  |  | 14100 | 14500 | 14500 |  |  |  | 100%

## Contrôles internes - Formules
=Appareil!A6 | =Appareil!B6
=Appareil!A7 | =Appareil!B7
=Appareil!A8 | =Appareil!B8
=Appareil!A9 | =Appareil!B9
=Appareil!A10 | =Appareil!B10
=Appareil!A11 | =Appareil!B11
| Opérateur | Date | Valeur cible (rcf) | Valeur cible appareil (rpm) | Réglage appareil (rpm) | Mesure 1 (rpm) | Mesure 2 (rpm) | Mesure 3 (rpm) | Ecart moyen | Conformité (<5%) |  | Tachymètre utilisé | Commentaires
[10 empty] | NON | OUI
|  |  | 6100 | 9500 | 9500 |  |  |  | =((ABS(G11-E11)+ABS(H11-E11)+ABS(I11-E11))/3)/E11
|  |  | 14100 | 14500 | 14500 |  |  |  | =((ABS(G12-E12)+ABS(H12-E12)+ABS(I12-E12))/3)/E12
|  |  | 6100 | 9500 | 9500 |  |  |  | =((ABS(G13-E13)+ABS(H13-E13)+ABS(I13-E13))/3)/E13
|  |  | 14100 | 14500 | 14500 |  |  |  | =((ABS(G14-E14)+ABS(H14-E14)+ABS(I14-E14))/3)/E14
|  |  | 6100 | 9500 | 9500 |  |  |  | =((ABS(G15-E15)+ABS(H15-E15)+ABS(I15-E15))/3)/E15
|  |  | 14100 | 14500 | 14500 |  |  |  | =((ABS(G16-E16)+ABS(H16-E16)+ABS(I16-E16))/3)/E16
|  |  | 6100 | 9500 | 9500 |  |  |  | =((ABS(G17-E17)+ABS(H17-E17)+ABS(I17-E17))/3)/E17
|  |  | 14100 | 14500 | 14500 |  |  |  | =((ABS(G18-E18)+ABS(H18-E18)+ABS(I18-E18))/3)/E18
|  |  | 6100 | 9500 | 9500 |  |  |  | =((ABS(G19-E19)+ABS(H19-E19)+ABS(I19-E19))/3)/E19
|  |  | 14100 | 14500 | 14500 |  |  |  | =((ABS(G20-E20)+ABS(H20-E20)+ABS(I20-E20))/3)/E20
|  |  | 6100 | 9500 | 9500 |  |  |  | =((ABS(G21-E21)+ABS(H21-E21)+ABS(I21-E21))/3)/E21
|  |  | 14100 | 14500 | 14500 |  |  |  | =((ABS(G22-E22)+ABS(H22-E22)+ABS(I22-E22))/3)/E22
|  |  | 6100 | 9500 | 9500 |  |  |  | =((ABS(G23-E23)+ABS(H23-E23)+ABS(I23-E23))/3)/E23
|  |  | 14100 | 14500 | 14500 |  |  |  | =((ABS(G24-E24)+ABS(H24-E24)+ABS(I24-E24))/3)/E24
|  |  | 6100 | 9500 | 9500 |  |  |  | =((ABS(G25-E25)+ABS(H25-E25)+ABS(I25-E25))/3)/E25
|  |  | 14100 | 14500 | 14500 |  |  |  | =((ABS(G26-E26)+ABS(H26-E26)+ABS(I26-E26))/3)/E26
|  |  | 6100 | 9500 | 9500 |  |  |  | =((ABS(G27-E27)+ABS(H27-E27)+ABS(I27-E27))/3)/E27
|  |  | 14100 | 14500 | 14500 |  |  |  | =((ABS(G28-E28)+ABS(H28-E28)+ABS(I28-E28))/3)/E28
|  |  | 6100 | 9500 | 9500 |  |  |  | =((ABS(G29-E29)+ABS(H29-E29)+ABS(I29-E29))/3)/E29
|  |  | 14100 | 14500 | 14500 |  |  |  | =((ABS(G30-E30)+ABS(H30-E30)+ABS(I30-E30))/3)/E30
|  |  | 6100 | 9500 | 9500 |  |  |  | =((ABS(G31-E31)+ABS(H31-E31)+ABS(I31-E31))/3)/E31
|  |  | 14100 | 14500 | 14500 |  |  |  | =((ABS(G32-E32)+ABS(H32-E32)+ABS(I32-E32))/3)/E32
|  |  | 6100 | 9500 | 9500 |  |  |  | =((ABS(G33-E33)+ABS(H33-E33)+ABS(I33-E33))/3)/E33
|  |  | 14100 | 14500 | 14500 |  |  |  | =((ABS(G34-E34)+ABS(H34-E34)+ABS(I34-E34))/3)/E34

## Contrôles internes - Vérif
Type d'appareil | Centrifugeuse de paillasse
Marque | Eppendorf
Modèle | Minispin plus
N° de série | 5453YP451780
Emplacement | Extractions
Identification interne | GDD-CP-002
| Opérateur | Date | Valeur cible (rcf) | Valeur cible appareil (rpm) | Réglage appareil (rpm) | Mesure 1 (rpm) | Mesure 2 (rpm) | Mesure 3 (rpm) | Ecart moyen | Conformité (<5%) |  | Tachymètre utilisé | Commentaires
[10 empty] | NON | OUI
|  |  | 6100 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 0% |  |  |  | Ecart mesure 1 = 0 Ecart mesure 2 = 0 => absolu = 0 Ecart mesure 3 = 0 Somme = 0 Division /3 = 0 Division /9500 = 0 => 0 %
|  |  | 14100 | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 | 0% |  |  |  | Ecart mesure 1 = 0 Ecart mesure 2 = 0 => absolu = 0 Ecart mesure 3 = 0 Somme = 0 Division /3 = 0 Division /14500 = 0 => 0 %
|  |  | 6100 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9550 | 0.1754% |  |  |  | Ecart mesure 1 = 0 => absolu = 0 Ecart mesure 2 = 0 => absolu = 0 Ecart mesure 3 = 50 => absolu = 50 Somme = 50 Division /3 = 16,6666 Division /9500 = 0,0018 => 0,18 %
|  |  | 14100 | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 | 14550 | 0.1149% |  |  |  | Ecart mesure 1 = 0 => absolu = 0 Ecart mesure 2 = 0 => absolu = 0 Ecart mesure 3 = 50 => absolu = 50 Somme = 50 Division /3 = 16,6666 Division /14500 = 0,0011 => 0,11 %
|  |  | 6100 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9450 | 0.1754% |  |  |  | Ecart mesure 1 = 0 => absolu = 0 Ecart mesure 2 = 0 => absolu = 0 Ecart mesure 3 = -50 => absolu = 50 Somme = 50 Division /3 = 16,6666 Division /9500 = 0,0018 => 0,18 %
|  |  | 14100 | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 | 14450 | 0.1149% |  |  |  | Ecart mesure 1 = 0 => absolu = 0 Ecart mesure 2 = 0 => absolu = 0 Ecart mesure 3 = -50 => absolu = 50 Somme = 50 Division /3 = 16,6666 Division /14500 = 0,0011 => 0,11 %
|  |  | 6100 | 9500 | 9500 | 9450 | 9500 | 9550 | 0.3509% |  |  |  | Ecart mesure 1 = -50 => absolu = 50 Ecart mesure 2 = 0 => absolu = 0 Ecart mesure 3 = 50 => absolu = 50 Somme = 100 Division /3 = 33,3333 Division /9500 = 0,0035 => 0,35 %
|  |  | 14100 | 14500 | 14500 | 14450 | 14500 | 14550 | 0.2299% |  |  |  | Ecart mesure 1 = -50 => absolu = 50 Ecart mesure 2 = 0 => absolu = 0 Ecart mesure 3 = 50 => absolu = 50 Somme = 100 Division /3 = 33,3333 Division /14500 = 0,0023 => 0,23 %
|  |  | 6100 | 9500 | 9500 |  |  |  | 100%
|  |  | 14100 | 14500 | 14500 |  |  |  | 100%
|  |  | 6100 | 9500 | 9500 |  |  |  | 100%
|  |  | 14100 | 14500 | 14500 |  |  |  | 100%
|  |  | 6100 | 9500 | 9500 |  |  |  | 100%
|  |  | 14100 | 14500 | 14500 |  |  |  | 100%
|  |  | 6100 | 9500 | 9500 |  |  |  | 100%
|  |  | 14100 | 14500 | 14500 |  |  |  | 100%
|  |  | 6100 | 9500 | 9500 |  |  |  | 100%
|  |  | 14100 | 14500 | 14500 |  |  |  | 100%
|  |  | 6100 | 9500 | 9500 |  |  |  | 100%
|  |  | 14100 | 14500 | 14500 |  |  |  | 100%
|  |  | 6100 | 9500 | 9500 |  |  |  | 100%
|  |  | 14100 | 14500 | 14500 |  |  |  | 100%
|  |  | 6100 | 9500 | 9500 |  |  |  | 100%
|  |  | 14100 | 14500 | 14500 |  |  |  | 100%

## Journal évènements
Type d'appareil | Centrifugeuse de paillasse
Marque | Eppendorf
Modèle | Minispin plus
N° de série | 5453YP451780
Emplacement | Extractions
Identification interne | GDD-CP-002
| Date | Opérateur | Objet de l'évènement | Description / remarque
| 2025-05-06 | Ludivine Liétar | Sortie | Mise à l'écart de l'appareil (fonctionnel mais usure importante) pour remplacement par GDD-CP-003 (meilleur état et plus d'emplacements de tubes x24)