## Appareil
| Fiche de vie | Version 2.0
GDB_ENR_90 | SMQ | 2024-08-14
Rédaction : L. LIETAR | Vérification : S. MERLIN | Approbation : L. LIETAR
Type d'appareil | Conductimètre
Marque | Mettler Toledo
Modèle | FiveGo F3 + LE703 IP67
N° de série | C125010471 + 1245570
Emplacement | Post-PCR Génotypage
Identification interne | GDD-CONDUC-001
Réception et installation
Date d'achat : | 2021-08-02
Fournisseur : | Dutscher
Date de Réception : | 2021-08-23
Catégorie de l'appareil : | A
Niveau de criticité : | 2 (modéré)
Installation : | En interne
Contrôle visuel (ok ou décrire le défaut) : | ok
Date : | 2021-08-23
Opérateur / Prestataire : | Ludivine Liétar
Contrôle technique (fonctionnel ou décrire l'anomalie) : | fonctionnel
Date : | 2021-08-23
Opérateur / Prestataire : | Ludivine Liétar
Contôle qualité (ne s'applique pas ou détailler type de contrôle/résultats/traçabilité) : | Test conformité fabriquant
Date : | 2021-07-01
Opérateur / Prestataire : | Cao Zhimin (Mettler Toledo)
Date de mise en service : | 2021-08-23
Autorisée par : | Ludivine Liétar
Maintenance
Contrat de maintenance : | Non
Périodicité : | Pas de maintenance préventive
Précisions :
Etalonnage
Contrat d'étalonnage : | Non
Périodicité : | Annuelle
Précisions : | Etalonnage interne (solution d'étalonnage à 84µS/cm)
Contrôles internes
Valeur(s) cible(s) : | -
Valeur(s) réglage appareil : | -
Erreur Maximale Tolérée : | -
Périodicité des mesures :
Précisions : | Etalonnage interne annuel (solution d'étalonnage à 84µS/cm)
Conformité
Conformité dans le cadre de l'ISO17025 : | Utilisable
Utilisation de secours :
Précisions/impacts :
Sortie
Date de sortie :
Motif :

## Maintenances
Type d'appareil | Conductimètre
Marque | Mettler Toledo
Modèle | FiveGo F3 + LE703 IP67
N° de série | C125010471 + 1245570
Emplacement | Post-PCR Génotypage
Identification interne | GDD-CONDUC-001
| Date | Opérateur / Prestataire | Type de maintenance | Description / remarque | Vérification
[5 empty] | Date | Opérateur | Précisions

## Etalonnages
Type d'appareil | Conductimètre
Marque | Mettler Toledo
Modèle | FiveGo F3 + LE703 IP67
N° de série | C125010471 + 1245570
Emplacement | Post-PCR Génotypage
Identification interne | GDD-CONDUC-001
| Date | Opérateur / Prestataire | Site d'étalonnage | COFRAC | Description / remarque | Vérification
[6 empty] | Date | Opérateur | Précisions
| 2023-01-11 | Ludivine Liétar | Sur site | Non
| 2023-12-05 | Michèle Boutté | Sur site | Non
| 2024-10-17 | Merbah Malika | Sur site | Non | Difficulté à stabiliser la mesure : calibration sur 1413 puis rebasculement sur une calibration à 83 µS | 2024-10-17 | Ludivine Liétar

## Journal évènements
Type d'appareil | Conductimètre
Marque | Mettler Toledo
Modèle | FiveGo F3 + LE703 IP67
N° de série | C125010471 + 1245570
Emplacement | Post-PCR Génotypage
Identification interne | GDD-CONDUC-001
| Date | Opérateur | Objet de l'évènement | Description / remarque