## Appareil
| Fiche de vie | Version 2.0
GDB_ENR_93 | SMQ | 2024-08-14
Rédaction : L. LIETAR | Vérification : S. MERLIN | Approbation : L. LIETAR
Type d'appareil | Congélateur (-20 °C)
Marque | Liebherr
Modèle | (armoire)
N° de série | 28.078.167.5
Emplacement | Stockage
Identification interne | GDD-CONG-008
Réception et installation
Date d'achat : | N.D.
Fournisseur : | N.D.
Date de Réception : | N.D.
Catégorie de l'appareil : | A
Niveau de criticité : | 3 (élevé)
Installation : | En interne
Contrôle visuel (ok ou décrire le défaut) : | ok
Date : | N.D.
Opérateur / Prestataire : | N.D.
Contrôle technique (fonctionnel ou décrire l'anomalie) : | fonctionnel
Date : | N.D.
Opérateur / Prestataire : | N.D.
Contôle qualité (ne s'applique pas ou détailler type de contrôle/résultats/traçabilité) : | Cartographie 9 points COFRAC le 17/03/22 Suivi métrologique sur Vigitemp
Date : | vérifié en mars 2024
Opérateur / Prestataire : | Ludivine Liétar
Date de mise en service : | N.D.
Autorisée par : | Ludivine Liétar
Maintenance
Contrat de maintenance : | Non
Périodicité : | Pas de maintenance préventive
Précisions :
Etalonnage
Contrat d'étalonnage : | Non
Périodicité : | Bisannuelle
Précisions : | Cartographie 9 points COFRAC
Contrôles internes
Valeur(s) cible(s) : | -20°C
Valeur(s) réglage appareil : | -18°C
Erreur Maximale Tolérée : | +/- 5°C
Périodicité des mesures : | Toutes les 15min à 1h
Précisions : | Suivi métrologique Vigitemp
Conformité
Conformité dans le cadre de l'ISO17025 : | Utilisable
Utilisation de secours :
Précisions/impacts :
Sortie
Date de sortie :
Motif :

## Maintenances
Type d'appareil | Congélateur (-20 °C)
Marque | Liebherr
Modèle | (armoire)
N° de série | 28.078.167.5
Emplacement | Stockage
Identification interne | GDD-CONG-008
| Date | Opérateur / Prestataire | Type de maintenance | Description / remarque | Vérification
[5 empty] | Date | Opérateur | Précisions

## Etalonnages
Type d'appareil | Congélateur (-20 °C)
Marque | Liebherr
Modèle | (armoire)
N° de série | 28.078.167.5
Emplacement | Stockage
Identification interne | GDD-CONG-008
| Date | Opérateur / Prestataire | Site d'étalonnage | COFRAC | Description / remarque | Vérification
[6 empty] | Date | Opérateur | Précisions
report -> | 2022-09-05 | MC2 | Sur site | Oui | Cartographie 9 points | mars 2024 | Ludivine Liétar | RAS
| 2024-01-15 | MC2 | Sur site | Oui | Cartographie 9 points -> NC puis conforme sur 2nde cartographie | mars 2024 | Ludivine Liétar | RAS

## Journal évènements
Type d'appareil | Congélateur (-20 °C)
Marque | Liebherr
Modèle | (armoire)
N° de série | 28.078.167.5
Emplacement | Stockage
Identification interne | GDD-CONG-008
| Date | Opérateur | Objet de l'évènement | Description / remarque