## Appareil
| Fiche de vie | Version 2.0
GDB_ENR_24 | SMQ | 2024-08-14
Rédaction : L. LIETAR | Vérification : S. MERLIN | Approbation : L. LIETAR
Type d'appareil | Réfrigérateur (+4°C)
Marque | Thomson
Modèle | (armoire)
N° de série | N.D.
Emplacement | Extractions
Identification interne | GDD-FRIG-002
Réception et installation
Date d'achat : | 2021-06-22
Fournisseur : | DARTY PRO
Date de Réception : | 2021-06-30
Catégorie de l'appareil : | A
Niveau de criticité : | 1 (négligeable)
Installation : | En interne
Contrôle visuel (ok ou décrire le défaut) : | ok
Date : | 2021-06-30
Opérateur / Prestataire : | N.D.
Contrôle technique (fonctionnel ou décrire l'anomalie) : | fonctionnel
Date : | 2021-06-30
Opérateur / Prestataire : | N.D.
Contôle qualité (ne s'applique pas ou détailler type de contrôle/résultats/traçabilité) : | Suivi métrologique sur Vigitemp
Date : | vérifié en mars 2004
Opérateur / Prestataire : | Ludivine Liétar
Date de mise en service : | 2021-06-30
Autorisée par : | Ludivine Liétar
Maintenance
Contrat de maintenance : | Non
Périodicité : | Pas de maintenance préventive
Précisions :
Etalonnage
Contrat d'étalonnage : | Non
Périodicité : | Pas d'étalonnage
Précisions :
Contrôles internes
Valeur(s) cible(s) : | -
Valeur(s) réglage appareil : | -
Erreur Maximale Tolérée : | -
Périodicité des mesures : | Pas de contrôles internes
Précisions :
Conformité
Conformité dans le cadre de l'ISO17025 : | Utilisable
Utilisation de secours :
Précisions/impacts :
Sortie
Date de sortie :
Motif :

## Maintenances
Type d'appareil | Réfrigérateur (+4°C)
Marque | Thomson
Modèle | (armoire)
N° de série | N.D.
Emplacement | Extractions
Identification interne | GDD-FRIG-002
| Date | Opérateur / Prestataire | Type de maintenance | Description / remarque | Vérification
[5 empty] | Date | Opérateur | Précisions

## Etalonnages
Type d'appareil | Réfrigérateur (+4°C)
Marque | Thomson
Modèle | (armoire)
N° de série | N.D.
Emplacement | Extractions
Identification interne | GDD-FRIG-002
| Date | Opérateur / Prestataire | Site d'étalonnage | COFRAC | Description / remarque | Vérification
[6 empty] | Date | Opérateur | Précisions

## Journal évènements
Type d'appareil | Réfrigérateur (+4°C)
Marque | Thomson
Modèle | (armoire)
N° de série | N.D.
Emplacement | Extractions
Identification interne | GDD-FRIG-002
| Date | Opérateur | Objet de l'évènement | Description / remarque
| 2024-09-17 | Ludivine Liétar | Modification de l'emplacement / de la criticité | GDD-FRIG-002 déplacé de monte-charges 2e étage à salle extraction + niveau criticité 2 (modéré) à 1 (négligeable) + arrêt suivi vigitemp (sonde déplacée dans GDD-CONG-002) + mise à jour onglet Appareil (criticité, contrôles internes) et Vigitemp

## Contrôles internes 2023
Type d'appareil | Réfrigérateur (+4°C)
Marque | Thomson
Modèle | (armoire)
N° de série | N.D.
Emplacement | Extractions
Identification interne | GDD-FRIG-002
| Opérateur | Date | Valeur cible (°C) | Réglage appareil (°C) | Valeur mesurée initiale (°C) | Tolérance basse (°C) | Tolérance haute (°C) | Correction |  | Réglage appareil correctif (°C) | Valeur mesurée après correction (°C) | Sonde de température utilisée | Commentaires
[8 empty] | NON | OUI
| Malika Merbah | 2023-01-10 | 5 | 5 | 7.1 | 2 | 8 | x |  |  |  | GDD-THERMO-001
| Ludivine Liétar | 2023-02-22 | 5 | 5 | 6.9 | 2 | 8 | x |  |  |  | GDD-THERMO-001
|  | 2023-03-01 | 5 |  |  | 2 | 8
| Malika Merbah | 2023-04-13 | 5 | 5 | 7.1 | 2 | 8 | x |  |  |  | GDD-THERMO-001
| Ludivine Liétar | 2023-05-24 | 5 | 5 | 7.8 | 2 | 8 | x |  |  |  | GDD-THERMO-002
|  | 2023-06-01 | 5 |  |  | 2 | 8 | [5 empty] | arrêt des contrôles internes -> suivi Vigitemp
|  | 2023-07-01 | 5 |  |  | 2 | 8
|  | 2023-08-01 | 5 |  |  | 2 | 8
|  | 2023-09-01 | 5 |  |  | 2 | 8
|  | 2023-10-01 | 5 |  |  | 2 | 8
|  | 2023-11-01 | 5 |  |  | 2 | 8
|  | 2023-12-01 | 5 |  |  | 2 | 8

## Contrôles internes 2022
Type d'appareil | Réfrigérateur (+4°C)
Marque | Thomson
Modèle | (armoire)
N° de série | N.D.
Emplacement | Extractions
Identification interne | GDD-FRIG-002
| Opérateur | Date | Valeur cible (°C) | Réglage appareil (°C) | Valeur mesurée initiale (°C) | Tolérance basse (°C) | Tolérance haute (°C) | Correction |  | Réglage appareil correctif (°C) | Valeur mesurée après correction (°C) | Sonde de température utilisée | Commentaires
[8 empty] | NON | OUI
|  | 2022-01-01 | 5 |  |  | 2 | 8
|  | 2022-02-01 | 5 |  |  | 2 | 8
|  | 2022-03-01 | 5 |  |  | 2 | 8
|  | 2022-04-01 | 5 |  |  | 2 | 8
|  | 2022-05-01 | 5 |  |  | 2 | 8
| Ludivine Liétar | 2022-06-07 | 5 | 5 | 5 | 2 | 8 | x |  |  |  | GDD-THERMO-001
| Malika Merbah | 2022-07-19 | 5 | 5 | 5.8 | 2 | 8 | x |  |  |  | GDD-THERMO-002
| Malika Merbah | 2022-08-11 | 5 | 5 | 4.7 | 2 | 8 | x |  |  |  | GDD-THERMO-001
| Michèle Boutté | 2022-09-06 | 5 | 5 | 6.9 | 2 | 8 | x |  |  |  | GDD-THERMO-001
| Malika Merbah | 2022-10-06 | 5 | 5 | 5.4 | 2 | 8 | x |  |  |  | GDD-THERMO-001
| Ludivine Liétar | 2022-11-14 | 5 | 5 | 7.4 | 2 | 8 | x |  |  |  | GDD-THERMO-001
| Michèle Boutté | 2022-12-09 | 5 | 5 | 7 | 2 | 8 | x |  |  |  | GDD-THERMO-002