## Appareil
| Fiche de vie | Version 2.0
GDB_ENR_25 | SMQ | 2024-08-14
Rédaction : L. LIETAR | Vérification : S. MERLIN | Approbation : L. LIETAR
Type d'appareil | Réfrigérateur (+4°C)
Marque | Whirlpool
Modèle | (armoire)
N° de série | N.D.
Emplacement | Traitement des prélèvements
Identification interne | GDD-FRIG-003
Réception et installation
Date d'achat : | N.D.
Fournisseur : | N.D.
Date de Réception : | N.D.
Catégorie de l'appareil : | A
Niveau de criticité : | 1 (négligeable)
Installation : | En interne
Contrôle visuel (ok ou décrire le défaut) : | ok
Date : | N.D.
Opérateur / Prestataire : | N.D.
Contrôle technique (fonctionnel ou décrire l'anomalie) : | fonctionnel
Date : | N.D.
Opérateur / Prestataire : | N.D.
Contôle qualité (ne s'applique pas ou détailler type de contrôle/résultats/traçabilité) : | ne s'applique pas
Date : | N.D.
Opérateur / Prestataire : | N.D.
Date de mise en service : | N.D.
Autorisée par : | Ludivine Liétar
Maintenance
Contrat de maintenance : | Non
Périodicité : | Pas de maintenance préventive
Précisions :
Etalonnage
Contrat d'étalonnage : | Non
Périodicité : | Pas d'étalonnage
Précisions :
Contrôles internes
Valeur(s) cible(s) : | -
Valeur(s) réglage appareil : | -
Erreur Maximale Tolérée : | -
Périodicité des mesures : | Pas de contrôles internes
Précisions :
Conformité
Conformité dans le cadre de l'ISO17025 : | Utilisable
Utilisation de secours :
Précisions/impacts :
Sortie
Date de sortie :
Motif :

## Maintenances
Type d'appareil | Réfrigérateur (+4°C)
Marque | Whirlpool
Modèle | (armoire)
N° de série | N.D.
Emplacement | Traitement des prélèvements
Identification interne | GDD-FRIG-003
| Date | Opérateur / Prestataire | Type de maintenance | Description / remarque | Vérification
[5 empty] | Date | Opérateur | Précisions

## Etalonnages
Type d'appareil | Réfrigérateur (+4°C)
Marque | Whirlpool
Modèle | (armoire)
N° de série | N.D.
Emplacement | Traitement des prélèvements
Identification interne | GDD-FRIG-003
| Date | Opérateur / Prestataire | Site d'étalonnage | COFRAC | Description / remarque | Vérification
[6 empty] | Date | Opérateur | Précisions

## Journal évènements
Type d'appareil | Réfrigérateur (+4°C)
Marque | Whirlpool
Modèle | (armoire)
N° de série | N.D.
Emplacement | Traitement des prélèvements
Identification interne | GDD-FRIG-003
| Date | Opérateur | Objet de l'évènement | Description / remarque

## Contrôles internes 2023
Type d'appareil | Réfrigérateur (+4°C)
Marque | Whirlpool
Modèle | (armoire)
N° de série | N.D.
Emplacement | Traitement des prélèvements
Identification interne | GDD-FRIG-003
| Opérateur | Date | Valeur cible (°C) | Réglage appareil | Valeur mesurée initiale (°C) | Tolérance basse (°C) | Tolérance haute (°C) | Correction |  | Réglage appareil correctif (°C) | Valeur mesurée après correction (°C) | Sonde de température utilisée | Commentaires
[8 empty] | NON | OUI
| Malika Merbah | 2023-01-10 | 5 | Low temp | 6.3 | 2 | 8 | x |  |  |  | GDD-THERMO-002
| Ludivine Liétar | 2023-02-22 | 5 | Low temp | 5.3 | 2 | 8 | x |  |  |  | GDD-THERMO-002
| Michèle Boutté | 2023-03-10 | 5 | Low temp | 5.3 | 2 | 8 | x |  |  |  | GDD-THERMO-001
| Malika Merbah | 2023-04-13 | 5 | Low temp | 5.9 | 2 | 8 | x |  |  |  | GDD-THERMO-002
| Ludivine Liétar | 2023-05-24 | 5 | Low temp | 7.8 | 2 | 8 | x |  |  |  | GDD-THERMO-002
| Michèle Boutté | 2023-06-06 | 5 | Low temp | 5.3 | 2 | 8 | x |  |  |  | GDD-THERMO-002
| Malika Merbah | 24/07/2023 | 5 | Low temp | 6.3 | 2 | 8 | x |  |  |  | GDD-THERMO-001
|  | 2023-08-01 | 5 |  |  | 2 | 8 | [5 empty] | niveau de criticité réévalué, de 2 (modéré) à 1 (négligeable) -> arrêt contrôles internes
|  | 2023-09-01 | 5 |  |  | 2 | 8
|  | 2023-10-01 | 5 |  |  | 2 | 8
|  | 2023-11-01 | 5 |  |  | 2 | 8
|  | 2023-12-01 | 5 |  |  | 2 | 8

## Contrôles internes 2022
Type d'appareil | Réfrigérateur (+4°C)
Marque | Whirlpool
Modèle | (armoire)
N° de série | N.D.
Emplacement | Traitement des prélèvements
Identification interne | GDD-FRIG-003
| Opérateur | Date | Valeur cible (°C) | Réglage appareil | Valeur mesurée initiale (°C) | Tolérance basse (°C) | Tolérance haute (°C) | Correction |  | Réglage appareil correctif (°C) | Valeur mesurée après correction (°C) | Sonde de température utilisée | Commentaires
[8 empty] | NON | OUI
|  | 2022-01-01 | 5 |  |  | 2 | 8
|  | 2022-02-01 | 5 |  |  | 2 | 8
|  | 2022-03-01 | 5 |  |  | 2 | 8
|  | 2022-04-01 | 5 |  |  | 2 | 8
|  | 2022-05-01 | 5 |  |  | 2 | 8
| Ludivine Liétar | 2022-06-07 | 5 | Low temp | 5.2 | 2 | 8 | x |  |  |  | GDD-THERMO-001
| Malika Merbah | 2022-07-19 | 5 | Low temp | 6.4 | 2 | 8 | x |  |  |  | GDD-THERMO-002
| Malika Merbah | 2022-08-11 | 5 | Low temm | 4.8 | 2 | 8 | x |  |  |  | GDD-THERMO-001
| Michèle Boutté | 2022-09-06 | 5 | low temp | 3.2 | 2 | 8 | x |  |  |  | GDD-THERMO-001
| Malika Merbah | 2022-10-07 | 5 | low temp | 3.8 | 2 | 8 | x |  |  |  | GDD-THERMO-001
| Ludivine Liétar | 2022-11-14 | 5 | Low temp | 6 | 2 | 8 | x |  |  |  | GDD-THERMO-002
| Michèle Boutté | 2022-12-09 | 5 | Low temp | 6 | 2 | 8 | x |  |  |  | GDD-THERMO-002