## Appareil
| Fiche de vie | Version 2.0
GDB_ENR_96 | SMQ | 2024-08-14
Rédaction : L. LIETAR | Vérification : S. MERLIN | Approbation : L. LIETAR
Type d'appareil | Réfrigérateur (+4°C)
Marque | GRAM
Modèle | BioCompact (armoire)
N° de série | 10364948
Emplacement | Post-PCR Génotypage
Identification interne | GDD-FRIG-006
Réception et installation
Date d'achat : | 2021-12-23
Fournisseur : | MC2
Date de Réception : | 2022-03-10
Catégorie de l'appareil : | A
Niveau de criticité : | 3 (élevé)
Installation : | En interne
Contrôle visuel (ok ou décrire le défaut) : | ok
Date : | 2022-03-15
Opérateur / Prestataire : | Ludivine Liétar
Contrôle technique (fonctionnel ou décrire l'anomalie) : | fonctionnel
Date : | 2022-03-15
Opérateur / Prestataire : | Ludivine Liétar
Contôle qualité (ne s'applique pas ou détailler type de contrôle/résultats/traçabilité) : | Cartographie 9 points COFRAC le 17/03/22 Suivi métrologique sur Vigitemp
Date : | vérifié en mars 2024
Opérateur / Prestataire : | Ludivine Liétar
Date de mise en service : | 2022-03-15
Autorisée par : | Ludivine Liétar
Maintenance
Contrat de maintenance : | Non
Périodicité : | Pas de maintenance préventive
Précisions :
Etalonnage
Contrat d'étalonnage : | Non
Périodicité : | Bisannuelle
Précisions : | Cartographie 9 points COFRAC
Contrôles internes
Valeur(s) cible(s) : | 5°C
Valeur(s) réglage appareil : | 6°C
Erreur Maximale Tolérée : | +/- 3°C
Périodicité des mesures : | Toutes les 15min à 1h
Précisions : | Suivi métrologique Vigitemp
Conformité
Conformité dans le cadre de l'ISO17025 : | Utilisable
Utilisation de secours :
Précisions/impacts :
Sortie
Date de sortie :
Motif :

## Maintenances
Type d'appareil | Réfrigérateur (+4°C)
Marque | GRAM
Modèle | BioCompact (armoire)
N° de série | 10364948
Emplacement | Post-PCR Génotypage
Identification interne | GDD-FRIG-006
| Date | Opérateur / Prestataire | Type de maintenance | Description / remarque | Vérification
[5 empty] | Date | Opérateur | Précisions

## Etalonnages
Type d'appareil | Réfrigérateur (+4°C)
Marque | GRAM
Modèle | BioCompact (armoire)
N° de série | 10364948
Emplacement | Post-PCR Génotypage
Identification interne | GDD-FRIG-006
| Date | Opérateur / Prestataire | Site d'étalonnage | COFRAC | Description / remarque | Vérification
[6 empty] | Date | Opérateur | Précisions
report -> | 2022-03-13 | MC2 | Sur site | Oui | Cartographie 9 points | mars 2024 | Ludivine Liétar | RAS
| 2024-01-15 | MC2 | Sur site | Oui | Cartographie 9 points | mars 2024 | Ludivine Liétar | RAS

## Journal évènements
Type d'appareil | Réfrigérateur (+4°C)
Marque | GRAM
Modèle | BioCompact (armoire)
N° de série | 10364948
Emplacement | Post-PCR Génotypage
Identification interne | GDD-FRIG-006
| Date | Opérateur | Objet de l'évènement | Description / remarque