## Appareil
| Fiche de vie | Version 2.0
GDB_ENR_101 | SMQ | 2024-08-14
Rédaction : L. LIETAR | Vérification : S. MERLIN | Approbation : L. LIETAR
Type d'appareil | Four
Marque | VWR
Modèle | Hybridization oven
N° de série | 230200030
Emplacement | Post-PCR Génotypage
Identification interne | GDD-FOUR-004
Réception et installation
Date d'achat : | 2023-05-31
Fournisseur : | Illumina
Date de Réception : | 2023-06-01
Catégorie de l'appareil : | A
Niveau de criticité : | 2 (modéré)
Installation : | Technicien spécialisé
Contrôle visuel (ok ou décrire le défaut) : | ok
Date : | 2023-06-06
Opérateur / Prestataire : | Hassan Hadiri
Contrôle technique (fonctionnel ou décrire l'anomalie) : | fonctionnel
Date : | 2023-06-06
Opérateur / Prestataire : | Hassan Hadiri
Contôle qualité (ne s'applique pas ou détailler type de contrôle/résultats/traçabilité) : | Calibrage technicien spécialisé Illumina le 06/06/23 QC Repeta : RUN_2023SEM23_01 : valide QC Repro : RUN_2023SEM24_01 : valide Contrôle interne le 15/06/22 validé
Date : | vérifié en mars 2024
Opérateur / Prestataire : | Ludivine Liétar
Date de mise en service : | 2023-06-06
Autorisée par : | Ludivine Liétar
Maintenance
Contrat de maintenance : | Non
Périodicité : | Pas de maintenance préventive
Précisions : | Contrat Iscan
Etalonnage
Contrat d'étalonnage : | Non
Périodicité : | Pas d'étalonnage
Précisions :
Contrôles internes
Valeur(s) cible(s) : | 48°C
Valeur(s) réglage appareil : | 48,2°C
Erreur Maximale Tolérée : | +/- 2°C
Périodicité des mesures : | Chaque phase d'hybridation (min/max)
Précisions : | Tracé directement sur le formulaire de suivi des génotypages
Conformité
Conformité dans le cadre de l'ISO17025 : | Utilisable
Utilisation de secours :
Précisions/impacts :
Sortie
Date de sortie :
Motif :

## Maintenances
Type d'appareil | Four
Marque | VWR
Modèle | Hybridization oven
N° de série | 230200030
Emplacement | Post-PCR Génotypage
Identification interne | GDD-FOUR-004
| Date | Opérateur / Prestataire | Type de maintenance | Description / remarque | Vérification
[5 empty] | Date | Opérateur | Précisions

## Etalonnages
Type d'appareil | Four
Marque | VWR
Modèle | Hybridization oven
N° de série | 230200030
Emplacement | Post-PCR Génotypage
Identification interne | GDD-FOUR-004
| Date | Opérateur / Prestataire | Site d'étalonnage | COFRAC | Description / remarque | Vérification
[6 empty] | Date | Opérateur | Précisions

## Journal évènements
Type d'appareil | Four
Marque | VWR
Modèle | Hybridization oven
N° de série | 230200030
Emplacement | Post-PCR Génotypage
Identification interne | GDD-FOUR-004
| Date | Opérateur | Objet de l'évènement | Description / remarque
| 2023 | Ludivine Liétar | Vérification des EMT | Prise en compte de la correction et de l'incertude maximale des sondes GDD-THERMO-005, GDD-THERMO-006, GDD-THERMO-007 et GDD-THERMO-008 pour la définition des EMT dont la some doit rester inférieure à l'EMT. Etalonnages 2023 : - correction maximale : non renseigné - incertitude maximale : +/-0,058°C -> au maximum 0,058°C < EMT définis -> ok