## Appareil
| Fiche de vie | Version 2.0
GDB_ENR_38 | SMQ | 2024-08-14
Rédaction : L. LIETAR | Vérification : S. MERLIN | Approbation : L. LIETAR
Type d'appareil | Four
Marque | Illumina
Modèle | Hybridization oven
N° de série | 172806780
Emplacement | Pré-PCR Génotypage
Identification interne | GDD-FOUR-003
Réception et installation
Date d'achat : | septembre 2018
Fournisseur : | Illumina
Date de Réception : | septembre 2018
Catégorie de l'appareil : | A
Niveau de criticité : | 2 (modéré)
Installation : | En interne
Contrôle visuel (ok ou décrire le défaut) : | ok
Date : | septembre 2018
Opérateur / Prestataire : | Sophie Merlin
Contrôle technique (fonctionnel ou décrire l'anomalie) : | fonctionnel
Date : | septembre 2018
Opérateur / Prestataire : | Sophie Merlin
Contôle qualité (ne s'applique pas ou détailler type de contrôle/résultats/traçabilité) : | QC Repeta : RUN_2021SEM31_01 : valide QC Repro : RUN_2021SEM32_01 : valide Contrôle interne le 05/01/22 validé (vérifié à posteriori de l'acquisition de l'appareil)
Date : | vérifié en mars 2024
Opérateur / Prestataire : | Ludivine Liétar
Date de mise en service : | septembre 2018
Autorisée par : | Sophie Merlin
Etalonnage
Contrat d'étalonnage : | Non
Périodicité : | Pas d'étalonnage
Précisions :
Contrôles internes
Valeur(s) cible(s) : | 37°C
Valeur(s) réglage appareil : | 37,1°C
Erreur Maximale Tolérée : | +/- 2°C
Périodicité des mesures : | Chaque phase d'amplification (min/max)
Précisions : | Tracé directement sur le formulaire de suivi des génotypages
Conformité
Conformité dans le cadre de l'ISO17025 : | Utilisable
Utilisation de secours :
Précisions/impacts :
Sortie
Date de sortie :
Motif :

## Maintenances
Type d'appareil | Four
Marque | Illumina
Modèle | Hybridization oven
N° de série | 172806780
Emplacement | Pré-PCR Génotypage
Identification interne | GDD-FOUR-003
| Date | Opérateur / Prestataire | Type de maintenance | Description / remarque | Vérification
[5 empty] | Date | Opérateur | Précisions

## Etalonnages
Type d'appareil | Four
Marque | Illumina
Modèle | Hybridization oven
N° de série | 172806780
Emplacement | Pré-PCR Génotypage
Identification interne | GDD-FOUR-003
| Date | Opérateur / Prestataire | Site d'étalonnage | COFRAC | Description / remarque | Vérification
[6 empty] | Date | Opérateur | Précisions

## Journal évènements
Type d'appareil | Four
Marque | Illumina
Modèle | Hybridization oven
N° de série | 172806780
Emplacement | Pré-PCR Génotypage
Identification interne | GDD-FOUR-003
| Date | Opérateur | Objet de l'évènement | Description / remarque
| 2023 | Ludivine Liétar | Vérification des EMT | Prise en compte de la correction et de l'incertude maximale des sondes GDD-THERMO-005, GDD-THERMO-006, GDD-THERMO-007 et GDD-THERMO-008 pour la définition des EMT dont la some doit rester inférieure à l'EMT. Etalonnages 2023 : - correction maximale : non renseigné - incertitude maximale : +/-0,058°C -> au maximum 0,058°C < EMT définis -> ok

## Contrôles internes 2023
Type d'appareil | Four
Marque | Illumina
Modèle | Hybridization oven
N° de série | 172806780
Emplacement | Pré-PCR Génotypage
Identification interne | GDD-FOUR-003
| Opérateur | Date | Valeur cible (°C) | Réglage appareil (°C) | Valeur mesurée initiale (°C) | Tolérance basse (°C) | Tolérance haute (°C) | Correction |  | Réglage appareil correctif (°C) | Valeur mesurée après correction (°C) | Sonde de température utilisée | Commentaires
[8 empty] | NON | OUI
| Malika Merbah | 2023-01-10 | 37 | 37.1 | 37 | 36 | 38 | x |  |  |  | GDD-THERMO-002
| Ludivine Liétar | 2023-02-22 | 37 | 37.1 | 36.9 | 36 | 38 | x |  |  |  | GDD-THERMO-002
| Michèle Boutté | 2023-03-09 | 37 | 37.1 | 36.9 | 36 | 38 | x |  |  |  | GDD-THERMO-001
| Malika Merbah | 2023-04-03 | 37 | 37.1 | 36.7 | 36 | 38 | x |  |  |  | GDD-THERMO-001
| Ludivine Liétar | 2023-05-23 | 37 | 37.1 | 37.1 | 36 | 38 | x |  |  |  | GDD-THERMO-001
| Michèle Boutté | 2023-06-05 | 37 | 37.1 | 36.9 | 36 | 38 | x |  |  |  | GDD-THERMO-002
|  | 2023-07-01 | 37 | 37.1 |  | 36 | 38 | [5 empty] | arrêt des contrôles mensuels au profit de contrôles à chaque phase d'amplification (min/max)
|  | 2023-08-01 | 37 | 37.1 |  | 36 | 38
|  | 2023-09-01 | 37 | 37.1 |  | 36 | 38
|  | 2023-10-01 | 37 | 37.1 |  | 36 | 38
|  | 2023-11-01 | 37 | 37.1 |  | 36 | 38
|  | 2023-12-01 | 37 | 37.1 |  | 36 | 38

## Contrôles internes 2022
Type d'appareil | Four
Marque | Illumina
Modèle | Hybridization oven
N° de série | 172806780
Emplacement | Pré-PCR Génotypage
Identification interne | GDD-FOUR-003
| Opérateur | Date | Valeur cible (°C) | Réglage appareil (°C) | Valeur mesurée initiale (°C) | Tolérance basse (°C) | Tolérance haute (°C) | Correction |  | Réglage appareil correctif (°C) | Valeur mesurée après correction (°C) | Sonde de température utilisée | Commentaires
[8 empty] | NON | OUI
| Ludivine Liétar | 2022-01-05 | 37 | 37.1 | 37.1 | 36 | 38 | x |  |  |  | GDD-THERMO-001
| Ludivine Liétar | 2022-02-07 | 37 | 37.1 | 37.1 | 36 | 38 | x |  |  |  | GDD-THERMO-001
| Ludivine Liétar | 2022-03-08 | 37 | 37.1 | 37 | 36 | 38 | x |  |  |  | GDD-THERMO-001
| Ludivine Liétar | 2022-04-05 | 37 | 37.1 | 37.1 | 36 | 38 | x |  |  |  | GDD-THERMO-001
| Ludivine Liétar | 2022-05-09 | 37 | 37.1 | 37.2 | 36 | 38 | x |  |  |  | GDD-THERMO-001
| Ludivine Liétar | 2022-06-15 | 37 | 37.1 | 37.3 | 36 | 38 | x |  |  |  | GDD-THERMO-001
| Malika Merbah | 2022-07-06 | 37 | 37.1 | 37.3 | 36 | 38 | x |  |  |  | GDD-THERMO-002
| Ludivine Liétar | 2022-08-08 | 37 | 37.1 | 37.2 | 36 | 38 | x |  |  |  | GDD-THERMO-001
| Michèle Boutté | 2022-09-05 | 37 | 37.1 | 37.2 | 36 | 38 | x |  |  |  | GDD-THERMO-001
| Malika Merbah | 2022-10-10 | 37 | 37.1 | 37.1 | 36 | 38 | x |  |  |  | GDD-THERMO-001
| Ludivine Liétar | 2022-11-10 | 37 | 37.1 | 37.3 | 36 | 38 | x |  |  |  | GDD-THERMO-001
| Michèle Boutté | 2022-12-07 | 37 | 37.1 | 37.1 | 36 | 38 | x |  |  |  | GDD-THERMO-002