## Appareil
| Fiche de vie | Version 2.0
GDB_ENR_104 | SMQ | 2024-08-14
Rédaction : L. LIETAR | Vérification : S. MERLIN | Approbation : L. LIETAR
Type d'appareil | Bain circulant chauffant/réfrigérant
Marque | VWR
Modèle | Programmable temperature controller 1167P
N° de série | 109300314
Emplacement | Post-PCR Génotypage
Identification interne | GDD-TEMP-001
Réception et installation
Date d'achat : | septembre 2009
Fournisseur : | Illumina
Date de Réception : | septembre 2009
Catégorie de l'appareil : | A
Niveau de criticité : | 2 (modéré)
Installation : | En interne
Contrôle visuel (ok ou décrire le défaut) : | ok
Date : | septembre 2009
Opérateur / Prestataire : | Sophie Merlin
Contrôle technique (fonctionnel ou décrire l'anomalie) : | fonctionnel
Date : | septembre 2009
Opérateur / Prestataire : | Sophie Merlin
Contôle qualité (ne s'applique pas ou détailler type de contrôle/résultats/traçabilité) : | QC Repeta : RUN_2021SEM31_01 : valide QC Repro : RUN_2021SEM32_01 : valide Contrôle interne le 15/06/23 validé (vérifié à posteriori de l'acquisition de l'appareil)
Date : | vérifié en mars 2024
Opérateur / Prestataire : | Ludivine Liétar
Date de mise en service : | septembre 2009
Autorisée par : | Sophie Merlin
Maintenance
Contrat de maintenance : | Oui
Périodicité : | Pas de maintenance préventive
Précisions : | Contrat iScan
Etalonnage
Contrat d'étalonnage : | Non
Périodicité : | Pas d'étalonnage
Précisions :
Contrôles internes
Valeur(s) cible(s) : | 32°C / 44°C
Valeur(s) réglage appareil : | 32,3°C / 45°C
Erreur Maximale Tolérée : | +/- 2°C
Périodicité des mesures : | Chaque utilisation critique (début/fin)
Précisions : | Appareil associé à Te-Flow GDD-INCU-008 Tracé directement sur le formulaire de suivi des génotypages
Conformité
Conformité dans le cadre de l'ISO17025 : | Utilisable
Utilisation de secours :
Précisions/impacts :
Sortie
Date de sortie :
Motif :

## Maintenances
Type d'appareil | Bain circulant chauffant/réfrigérant
Marque | VWR
Modèle | Programmable temperature controller 1167P
N° de série | 109300314
Emplacement | Post-PCR Génotypage
Identification interne | GDD-TEMP-001
| Date | Opérateur / Prestataire | Type de maintenance | Description / remarque | Vérification
[5 empty] | Date | Opérateur | Précisions

## Etalonnages
Type d'appareil | Bain circulant chauffant/réfrigérant
Marque | VWR
Modèle | Programmable temperature controller 1167P
N° de série | 109300314
Emplacement | Post-PCR Génotypage
Identification interne | GDD-TEMP-001
| Date | Opérateur / Prestataire | Site d'étalonnage | COFRAC | Description / remarque | Vérification
[6 empty] | Date | Opérateur | Précisions

## Journal évènements
Type d'appareil | Bain circulant chauffant/réfrigérant
Marque | VWR
Modèle | Programmable temperature controller 1167P
N° de série | 109300314
Emplacement | Post-PCR Génotypage
Identification interne | GDD-TEMP-001
| Date | Opérateur | Objet de l'évènement | Description / remarque
| 2022 | Ludivine Liétar | Vérification des EMT | Prise en compte de la correction et de l'incertude maximale des sondes GDD-THERMO-003 et GDD-THERMO-004 pour la définition des EMT dont la some doit rester inférieure à l'EMT. Etalonnages 2022 : - correction maximale : 0,2°C - incertitude maximale : +/-0,39°C -> au maximum 0,59°C < EMT définis -> ok