## Appareil
| Fiche de vie | Version 2.0
GDB_ENR_30 | SMQ | 2024-08-14
Rédaction : L. LIETAR | Vérification : S. MERLIN | Approbation : L. LIETAR
Type d'appareil | Incubateur microplaques
Marque | SciGene
Modèle | Hybex
N° de série | HYX080233
Emplacement | Post-PCR Génotypage
Identification interne | GDD-INCU-002
Réception et installation
Date d'achat : | septembre 2009
Fournisseur : | Illumina
Date de Réception : | septembre 2009
Catégorie de l'appareil : | A
Niveau de criticité : | 2 (modéré)
Installation : | En interne
Contrôle visuel (ok ou décrire le défaut) : | ok
Date : | septembre 2009
Opérateur / Prestataire : | Sophie Merlin
Contrôle technique (fonctionnel ou décrire l'anomalie) : | fonctionnel
Date : | septembre 2009
Opérateur / Prestataire : | Sophie Merlin
Contôle qualité (ne s'applique pas ou détailler type de contrôle/résultats/traçabilité) : | Cartographie 5 points le 06/01/22 validée (vérifié à posteriori de l'acquisition de l'appareil)
Date : | vérifié en mars 2024
Opérateur / Prestataire : | Ludivine Liétar
Date de mise en service : | septembre 2009
Autorisée par : | Sophie Merlin
Maintenance
Contrat de maintenance : | Oui
Périodicité : | Pas de maintenance préventive
Précisions : | Sorti du périmètre du contrat iScan
Etalonnage
Contrat d'étalonnage : | Non
Périodicité : | Pas d'étalonnage
Précisions :
Contrôles internes
Valeur(s) cible(s) : | 37°C / 95°C
Valeur(s) réglage appareil : | 37°C / 95°C
Erreur Maximale Tolérée : | +/- 2°C
Périodicité des mesures : | Mensuelle
Précisions : | Cartographie 5 points tous les 2 ans
Conformité
Conformité dans le cadre de l'ISO17025 : | Non utilisable
Utilisation de secours : | Oui
Précisions/impacts :
Sortie
Date de sortie :
Motif :

## Maintenances
Type d'appareil | Incubateur microplaques
Marque | SciGene
Modèle | Hybex
N° de série | HYX080233
Emplacement | Post-PCR Génotypage
Identification interne | GDD-INCU-002
| Date | Opérateur / Prestataire | Type de maintenance | Description / remarque | Vérification
[5 empty] | Date | Opérateur | Précisions

## Etalonnages
Type d'appareil | Incubateur microplaques
Marque | SciGene
Modèle | Hybex
N° de série | HYX080233
Emplacement | Post-PCR Génotypage
Identification interne | GDD-INCU-002
| Date | Opérateur / Prestataire | Site d'étalonnage | COFRAC | Description / remarque | Vérification
[6 empty] | Date | Opérateur | Précisions

## Journal évènements
Type d'appareil | Incubateur microplaques
Marque | SciGene
Modèle | Hybex
N° de série | HYX080233
Emplacement | Post-PCR Génotypage
Identification interne | GDD-INCU-002
| Date | Opérateur | Objet de l'évènement | Description / remarque
| 2022 | Ludivine Liétar | Vérification des EMT | Prise en compte de la correction et de l'incertude maximale des sondes GDD-THERMO-001 et GDD-THERMO-002 pour la définition des EMT dont la some doit rester inférieure à l'EMT. Etalonnages 2022 : - correction maximale : -0,5°C - incertitude maximale : +/-0,16°C -> au maximum 0,66°C < EMT définis -> ok
| 2024-01-02 | Ludivine Liétar | Conformité | NC -> câble arrière couvercle défecteux (court circuit), n'est plus couvert par le contrat Illumina Par contre, réparé par Michaël Stanislawiak (service technique) le jour même = OK -> en secours dès le 04/01/24 (utilisé jusqu'à remplacement -> remplacée le 16/09/24 par GDD-INCU-009) Mise à jour onglet Appareil

## Cartographie 5 points
Type d'appareil | Incubateur microplaques
Marque | SciGene
Modèle | Hybex
N° de série | HYX080233
Emplacement | Post-PCR Génotypage
Identification interne | GDD-INCU-002
Cartographie 5 points tous les 2 ans
--> Valeur cible 37°C
| Opérateur | Date | Valeur cible (°C) | Réglage appareil (°C) | Valeur mesurée initiale (°C) 1 | Valeur mesurée initiale (°C) 2 | Valeur mesurée initiale (°C) 3 | Valeur mesurée initiale (°C) 4 | Valeur mesurée initiale (°C) 5 | EMT basse (°C) | EMT haute (°C) | Ajustage |  | Ajustage réglage appareil (°C) | Valeur mesurée après ajustage (°C) 1 | Valeur mesurée après ajustage (°C) 2 | Valeur mesurée après ajustage (°C) 3 | Valeur mesurée après ajustage (°C) 4 | Valeur mesurée après ajustage (°C) 5 | Sonde de température utilisée | Commentaires
[12 empty] | NON | OUI
| Ludivine Liétar | 2022-01-06 | 37 | 37 | 37.1 | 36.8 | 37 | 37 | 36.8 | 35 | 39 | x | [7 empty] | GDD-THERMO-001
| Mélissandre Barbet | 2024-02-23 | 37 | 37 | 36.9 | 36.9 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 35 | 39 | x | [7 empty] | GDD-THERMO-002
|  | 2026-01-01 | 37 | 37 | [5 empty] | 35 | 39
|  | 2028-01-01 | 37 | 37 | [5 empty] | 35 | 39
|  | 2030-01-01 | 37 | 37 | [5 empty] | 35 | 39
|  | 2032-01-01 | 37 | 37 | [5 empty] | 35 | 39
|  | 2034-01-01 | 37 | 37 | [5 empty] | 35 | 39
|  | 2036-01-01 | 37 | 37 | [5 empty] | 35 | 39
|  | 2038-01-01 | 37 | 37 | [5 empty] | 35 | 39
|  | 2040-01-01 | 37 | 37 | [5 empty] | 35 | 39
|  | 2042-01-01 | 37 | 37 | [5 empty] | 35 | 39
|  | 2044-01-01 | 37 | 37 | [5 empty] | 35 | 39
--> Valeur cible 95°C
| Opérateur | Date | Valeur cible (°C) | Réglage appareil (°C) | Valeur mesurée initiale (°C) 1 | Valeur mesurée initiale (°C) 2 | Valeur mesurée initiale (°C) 3 | Valeur mesurée initiale (°C) 4 | Valeur mesurée initiale (°C) 5 | EMT basse (°C) | EMT haute (°C) | Ajustage |  | Ajustage réglage appareil (°C) | Valeur mesurée après ajustage (°C) 1 | Valeur mesurée après ajustage (°C) 2 | Valeur mesurée après ajustage (°C) 3 | Valeur mesurée après ajustage (°C) 4 | Valeur mesurée après ajustage (°C) 5 | Sonde de température utilisée | Commentaires
[12 empty] | NON | OUI
| Ludivine Liétar | 2022-01-06 | 95 | 95 | 95.8 | 94.8 | 95.1 | 95 | 94.7 | 93 | 97 | x | [7 empty] | GDD-THERMO-001
| Mélissandre Barbet | 2024-02-23 | 95 | 95 | 95.5 | 94 | 94.8 | 94.9 | 94.7 | 93 | 97 | x | [7 empty] | GDD-THERMO-002
|  | 2026-01-01 | 95 | 95 | [5 empty] | 93 | 97
|  | 2028-01-01 | 95 | 95 | [5 empty] | 93 | 97
|  | 2030-01-01 | 95 | 95 | [5 empty] | 93 | 97
|  | 2032-01-01 | 95 | 95 | [5 empty] | 93 | 97
|  | 2034-01-01 | 95 | 95 | [5 empty] | 93 | 97
|  | 2036-01-01 | 95 | 95 | [5 empty] | 93 | 97
|  | 2038-01-01 | 95 | 95 | [5 empty] | 93 | 97
|  | 2040-01-01 | 95 | 95 | [5 empty] | 93 | 97
|  | 2042-01-01 | 95 | 95 | [5 empty] | 93 | 97
|  | 2044-01-01 | 95 | 95 | [5 empty] | 93 | 97
1
2
5
3
4

## Contrôles internes 2024
Type d'appareil | Incubateur microplaques
Marque | SciGene
Modèle | Hybex
N° de série | HYX080233
Emplacement | Post-PCR Génotypage
Identification interne | GDD-INCU-002
--> Valeur cible 37°C
| Opérateur | Date | Valeur cible (°C) | Réglage appareil (°C) | Valeur mesurée initiale (°C) | EMT basse (°C) | EMT haute (°C) | Ajustage |  | Ajustage réglage appareil (°C) | Valeur mesurée après ajustage (°C) | Sonde de température utilisée | Commentaires
[8 empty] | NON | OUI
| Mélissandre Barbet | 2024-01-09 | 37 | 37 | 37 | 35 | 39 | x |  |  |  | GDD-THERMO-001
| Mélissandre Barbet | 2024-02-28 | 37 | 37 | 37.1 | 35 | 39 | x |  |  |  | GDD-THERMO-002
|  | 2024-03-01 | 37 | 37 |  | 35 | 39
| Ludivine Liétar | 2024-04-12 | 37 | 37 | 37.1 | 35 | 39 | x |  |  |  | GDD-THERMO-001
| Mélissandre Barbet | 2024-05-10 | 37 | 37 | 37.1 | 35 | 39 | x |  |  |  | GDD-THERMO-001
| Ludivine Liétar | 2024-06-12 | 37 | 37 | 37.4 | 35 | 39 | x |  |  |  | GDD-THERMO-001
| Mélissandre Barbet | 2024-07-08 | 37 | 37 | 37.1 | 35 | 39 | x |  |  |  | GDD-THERMO-001
| Mélissandre Barbet | 2024-08-16 | 37 | 37 | 37.1 | 35 | 39 | x |  |  |  | GDD-THERMO-001
|  | 2024-09-01 | 37 | 37 |  | 35 | 39
|  | 2024-10-01 | 37 | 37 |  | 35 | 39
|  | 2024-11-01 | 37 | 37 |  | 35 | 39
|  | 2024-12-01 | 37 | 37 |  | 35 | 39
--> Valeur cible 95°C
| Opérateur | Date | Valeur cible (°C) | Réglage appareil (°C) | Valeur mesurée initiale (°C) | EMT basse (°C) | EMT haute (°C) | Ajustage |  | Ajustage réglage appareil (°C) | Valeur mesurée après ajustage (°C) | Sonde de température utilisée | Commentaires
[8 empty] | NON | OUI
| Mélissandre Barbet | 2024-01-12 | 95 | 95 | 95.2 | 93 | 97 | x |  |  |  | GDD-THERMO-001
| Mélissandre Barbet | 2024-02-28 | 95 | 95 | 95.3 | 93 | 97 | x |  |  |  | GDD-THERMO-001
|  | 2024-03-01 | 95 | 95 |  | 93 | 97
| Ludivine Liétar | 2024-04-12 | 95 | 95 | 95.3 | 93 | 97 | x |  |  |  | GDD-THERMO-001
| Mélissandre Barbet | 2024-05-10 | 95 | 95 | 95.3 | 93 | 97 | x |  |  |  | GDD-THERMO-001
| Ludivine Liétar | 2024-06-12 | 95 | 95 | 95.4 | 93 | 97 | x |  |  |  | GDD-THERMO-001
| Mélissandre Barbet | 2024-07-08 | 95 | 95 | 95.3 | 93 | 97 | x |  |  |  | GDD-THERMO-001
| Mélissandre Barbet | 2024-08-16 | 95 | 95 | 95.3 | 93 | 97 | x |  |  |  | GDD-THERMO-001
|  | 2024-09-01 | 95 | 95 |  | 93 | 97
|  | 2024-10-01 | 95 | 95 |  | 93 | 97
|  | 2024-11-01 | 95 | 95 |  | 93 | 97
|  | 2024-12-01 | 95 | 95 |  | 93 | 97

## Contrôles internes 2023
Type d'appareil | Incubateur microplaques
Marque | SciGene
Modèle | Hybex
N° de série | HYX080233
Emplacement | Post-PCR Génotypage
Identification interne | GDD-INCU-002
--> Valeur cible 37°C
| Opérateur | Date | Valeur cible (°C) | Réglage appareil (°C) | Valeur mesurée initiale (°C) | EMT basse (°C) | EMT haute (°C) | Ajustage |  | Ajustage réglage appareil (°C) | Valeur mesurée après ajustage (°C) | Sonde de température utilisée | Commentaires
[8 empty] | NON | OUI
| Malika Merbah | 2023-01-11 | 37 | 37 | 37.2 | 35 | 39 | x |  |  |  | GDD-THERMO-001
| Ludivine Liétar | 2023-02-22 | 37 | 37 | 36.5 | 35 | 39 | x |  |  |  | GDD-THERMO-001
| Michèle Boutté | 2023-03-09 | 37 | 37 | 36.8 | 35 | 39 | x |  |  |  | GDD-THERMO-001
| Malika Merbah | 2023-04-03 | 37 | 37 | 36.6 | 35 | 39 | x |  |  |  | GDD-THERMO-002
| Ludivine Liétar | 2023-05-24 | 37 | 37 | 36.9 | 35 | 39 | x |  |  |  | GDD-THERMO-001
| Michèle Boutté | 2023-06-05 | 37 | 37 | 36.7 | 35 | 39 | x |  |  |  | GDD-THERMO-002
| Malika Merbah | 2023-07-21 | 37 | 37 | 36.8 | 35 | 39 | x |  |  |  | GDD-THERMO-001
| Ludivine Liétar | 2023-08-21 | 37 | 37 | 36.8 | 35 | 39 | x |  |  |  | GDD-THERMO-001
| Michèle Boutté | 2023-09-05 | 37 | 37 | 36.8 | 35 | 39 | x |  |  |  | GDD-THERMO-002
| Mélissandre Barbet | 2023-10-12 | 37 | 37 | 36.4 | 35 | 39 | x |  |  |  | GDD-THERMO-001
| Ludivine Liétar | 2023-11-15 | 37 | 37 | 36.7 | 35 | 39 | x |  |  |  | GDD-THERMO-001
| Michèle Boutté | 2023-12-05 | 37 | 37 | 36.5 | 35 | 39 | x |  |  |  | GDD-THERMO-002
--> Valeur cible 95°C
| Opérateur | Date | Valeur cible (°C) | Réglage appareil (°C) | Valeur mesurée initiale (°C) | EMT basse (°C) | EMT haute (°C) | Ajustage |  | Ajustage réglage appareil (°C) | Valeur mesurée après ajustage (°C) | Sonde de température utilisée | Commentaires
[8 empty] | NON | OUI
| Malika Merbah | 2023-01-11 | 95 | 95 | 95.2 | 93 | 97 | x |  |  |  | GDD-THERMO-001
| Ludivine Liétar | 2023-02-22 | 95 | 95 | 94 | 93 | 97 | x |  |  |  | GDD-THERMO-001
| Michèle Boutté | 2023-03-09 | 95 | 95 | 94.3 | 93 | 97 | x |  |  |  | GDD-THERMO-001
| Malika Merbah | 2023-04-03 | 95 | 95 | 95 | 93 | 97 | x |  |  |  | GDD-THERMO-002
| Ludivine Liétar | 2023-05-24 | 95 | 95 | 93.3 | 93 | 97 | x |  |  |  | GDD-THERMO-001
| Michèle Boutté | 2023-06-05 | 95 | 95 | 93.7 | 93 | 97 | x |  |  |  | GDD-THERMO-002
| Malika Merbah | 2023-07-27 | 95 | 95 | 94 | 93 | 97 | x |  |  |  | GDD-THERMO-001
| Ludivine Liétar | 2023-08-21 | 95 | 95 | 93.6 | 93 | 97 | x |  |  |  | GDD-THERMO-001
| Michèle Boutté | 2023-09-05 | 95 | 95 | 93.5 | 93 | 97 | x |  |  |  | GDD-THERMO-002
| Mélissandre Barbet | 2023-10-12 | 95 | 95 | 93.7 | 93 | 97 | x |  |  |  | GDD-THERMO-001
| Ludivine Liétar | 2023-11-15 | 95 | 95 | 94.2 | 93 | 97 | x |  |  |  | GDD-THERMO-001
| Michèle Boutté | 2023-12-05 | 95 | 95 | 93.3 | 93 | 97 | x |  |  |  | GDD-THERMO-002

## Contrôles internes 2022
Type d'appareil | Incubateur microplaques
Marque | SciGene
Modèle | Hybex
N° de série | HYX080233
Emplacement | Post-PCR Génotypage
Identification interne | GDD-INCU-002
--> Valeur cible 37°C
| Opérateur | Date | Valeur cible (°C) | Réglage appareil (°C) | Valeur mesurée initiale (°C) | EMT basse (°C) | EMT haute (°C) | Ajustage |  | Ajustage réglage appareil (°C) | Valeur mesurée après ajustage (°C) | Sonde de température utilisée | Commentaires
[8 empty] | NON | OUI
| Ludivine Liétar | 2022-01-06 | 37 | 37 | 37.1 | 35 | 39 | x |  |  |  | GDD-THERMO-001
| Ludivine Liétar | 2022-02-07 | 37 | 37 | 37.3 | 35 | 39 | x |  |  |  | GDD-THERMO-001
| Ludivine Liétar | 2022-03-08 | 37 | 37 | 37.2 | 35 | 39 | x |  |  |  | GDD-THERMO-001
| Ludivine Liétar | 2022-04-05 | 37 | 37 | 37.2 | 35 | 39 | x |  |  |  | GDD-THERMO-001
| Ludivine Liétar | 2022-05-09 | 37 | 37 | 37.3 | 35 | 39 | x |  |  |  | GDD-THERMO-001
| Ludivine Liétar | 2022-06-16 | 37 | 37 | 37.2 | 35 | 39 | x |  |  |  | GDD-THERMO-001
| Malika Merbah | 2022-07-06 | 37 | 37 | 37.2 | 35 | 39 | x |  |  |  | GDD-THERMO-002
| Ludivine Liétar | 2022-08-08 | 37 | 37 | 37.2 | 35 | 39 | x |  |  |  | GDD-THERMO-001
| Michèle Boutté | 2022-09-05 | 37 | 37 | 37.3 | 35 | 39 | x |  |  |  | GDD-THERMO-001
| Malika Merbah | 2022-10-12 | 37 | 37 | 37.1 | 35 | 39 | x |  |  |  | GDD-THERMO-001
| Ludivine Liétar | 2022-11-10 | 37 | 37 | 37.2 | 35 | 39 | x |  |  |  | GDD-THERMO-001
| Michèle Boutté | 2022-12-08 | 37 | 37 | 36.9 | 35 | 39 | x |  |  |  | GDD-THERMO-002
--> Valeur cible 95°C
| Opérateur | Date | Valeur cible (°C) | Réglage appareil (°C) | Valeur mesurée initiale (°C) | EMT basse (°C) | EMT haute (°C) | Ajustage |  | Ajustage réglage appareil (°C) | Valeur mesurée après ajustage (°C) | Sonde de température utilisée | Commentaires
[8 empty] | NON | OUI
| Ludivine Liétar | 2022-01-06 | 95 | 95 | 95.8 | 93 | 97 | x |  |  |  | GDD-THERMO-001
| Ludivine Liétar | 2022-02-08 | 95 | 95 | 95.8 | 93 | 97 | x |  |  |  | GDD-THERMO-001
| Ludivine Liétar | 2022-03-08 | 95 | 95 | 95.9 | 93 | 97 | x |  |  |  | GDD-THERMO-001
| Ludivine Liétar | 2022-04-05 | 95 | 95 | 95.8 | 93 | 97 | x |  |  |  | GDD-THERMO-001
| Ludivine Liétar | 2022-05-09 | 95 | 95 | 95.7 | 93 | 97 | x |  |  |  | GDD-THERMO-001
| Ludivine Liétar | 2022-06-16 | 95 | 95 | 95.8 | 93 | 97 | x |  |  |  | GDD-THERMO-001
| Malika Merbah | 2022-07-06 | 95 | 95 | 95.7 | 93 | 97 | x |  |  |  | GDD-THERMO-002
| Ludivine Liétar | 2022-08-08 | 95 | 95 | 95.7 | 93 | 97 | x |  |  |  | GDD-THERMO-001
| Michèle Boutté | 2022-09-05 | 95 | 95 | 95.9 | 93 | 97 | x |  |  |  | GDD-THERMO-001
| Malika Merbah | 2022-10-12 | 95 | 95 | 95.4 | 93 | 97 | x |  |  |  | GDD-THERMO-001
| Ludivine Liétar | 2022-11-10 | 95 | 95 | 94.2 | 93 | 97 | x |  |  |  | GDD-THERMO-001
| Michèle Boutté | 2022-12-07 | 95 | 95 | 94.7 | 93 | 97 | x |  |  |  | GDD-THERMO-002