## Appareil
| Fiche de vie | Version 2.0
GDB_ENR_35 | SMQ | 2024-08-14
Rédaction : L. LIETAR | Vérification : S. MERLIN | Approbation : L. LIETAR
Type d'appareil | Agitateur chauffant
Marque | LabNet
Modèle | Vortemp 56
N° de série | 16033851
Emplacement | Extractions
Identification interne | GDD-INCU-007
Réception et installation
Date d'achat : | N.D.
Fournisseur : | Dutscher
Date de Réception : | N.D.
Catégorie de l'appareil : | A
Niveau de criticité : | 2 (modéré)
Installation : | En interne
Contrôle visuel (ok ou décrire le défaut) : | ok
Date : | N.D.
Opérateur / Prestataire : | N.D.
Contrôle technique (fonctionnel ou décrire l'anomalie) : | fonctionnel
Date : | N.D.
Opérateur / Prestataire : | N.D.
Contôle qualité (ne s'applique pas ou détailler type de contrôle/résultats/traçabilité) : | Contrôle interne le 05/01/22 validé (vérifié à posteriori de l'acquisition de l'appareil)
Date : | vérifié en mars 2024
Opérateur / Prestataire : | Ludivine Liétar
Date de mise en service : | N.D.
Autorisée par : | Ludivine Liétar
Maintenance
Contrat de maintenance : | Non
Périodicité : | Pas de maintenance préventive
Précisions :
Etalonnage
Contrat d'étalonnage : | Non
Périodicité : | Pas d'étalonnage
Précisions :
Contrôles internes
Valeur(s) cible(s) : | 56°C / 70°C
Valeur(s) réglage appareil : | 56°C / 69°C
Erreur Maximale Tolérée : | +/- 2°C
Périodicité des mesures : | Mensuelle
Précisions :
Conformité
Conformité dans le cadre de l'ISO17025 : | Utilisable
Utilisation de secours :
Précisions/impacts :
Sortie
Date de sortie :
Motif :

## Maintenances
Type d'appareil | Agitateur chauffant
Marque | LabNet
Modèle | Vortemp 56
N° de série | 16033851
Emplacement | Extractions
Identification interne | GDD-INCU-007
| Date | Opérateur / Prestataire | Type de maintenance | Description / remarque | Vérification
[5 empty] | Date | Opérateur | Précisions

## Etalonnages
Type d'appareil | Agitateur chauffant
Marque | LabNet
Modèle | Vortemp 56
N° de série | 16033851
Emplacement | Extractions
Identification interne | GDD-INCU-007
| Date | Opérateur / Prestataire | Site d'étalonnage | COFRAC | Description / remarque | Vérification
[6 empty] | Date | Opérateur | Précisions

## Journal évènements
Type d'appareil | Agitateur chauffant
Marque | LabNet
Modèle | Vortemp 56
N° de série | 16033851
Emplacement | Extractions
Identification interne | GDD-INCU-007
| Date | Opérateur | Objet de l'évènement | Description / remarque
| 2022 | Ludivine Liétar | Vérification des EMT | Prise en compte de la correction et de l'incertude maximale des sondes GDD-THERMO-001 et GDD-THERMO-002 pour la définition des EMT dont la some doit rester inférieure à l'EMT. Etalonnages 2022 : - correction maximale : -0,5°C - incertitude maximale : +/-0,16°C -> au maximum 0,66°C < EMT définis -> ok

## Contrôles internes 2025
Type d'appareil | Agitateur chauffant
Marque | LabNet
Modèle | Vortemp 56
N° de série | 16033851
Emplacement | Extractions
Identification interne | GDD-INCU-007
--> Valeur cible 56°C
| Opérateur | Date | Valeur cible (°C) | Réglage appareil (°C) | Valeur mesurée initiale (°C) | EMT basse (°C) | EMT haute (°C) | Ajustage |  | Ajustage réglage appareil (°C) | Valeur mesurée après ajustage (°C) | Sonde de température utilisée | Commentaires
[8 empty] | NON | OUI
| Mélissandre Barbet | 2025-01-03 | 56 | 56 | 56.8 | 54 | 58 | x |  |  |  | GDD-THERMO-002
| Ludivine Liétar | 2025-02-20 | 56 | 56 | 54.1 | 54 | 58 | x |  |  |  | GDD-THERMO-002
| Malika Merbah | 2025-03-24 | 56 | 56 | 55.2 | 54 | 58 | X |  |  |  | GDD-THERMO-002
| Mélissandre Barbet | 2025-04-17 | 56 | 56 | 56 | 54 | 58 | x |  |  |  | GDD-THERMO-002
|  | 2025-05-01 | 56 | 56 |  | 54 | 58
|  | 2025-06-01 | 56 | 56 |  | 54 | 58
|  | 2025-07-01 | 56 | 56 |  | 54 | 58
|  | 2025-08-01 | 56 | 56 |  | 54 | 58
|  | 2025-09-01 | 56 | 56 |  | 54 | 58
|  | 2025-10-01 | 56 | 56 |  | 54 | 58
|  | 2025-11-01 | 56 | 56 |  | 54 | 58
|  | 2025-12-01 | 56 | 56 |  | 54 | 58
--> Valeur cible 70°C
| Opérateur | Date | Valeur cible (°C) | Réglage appareil (°C) | Valeur mesurée initiale (°C) | EMT basse (°C) | EMT haute (°C) | Ajustage |  | Ajustage réglage appareil (°C) | Valeur mesurée après ajustage (°C) | Sonde de température utilisée | Commentaires
[8 empty] | NON | OUI
| Mélissandre Barbet | 2025-01-03 | 70 | 69 | 70.4 | 68 | 72 | x |  |  |  | GDD-THERMO-002
| Ludivine Liétar | 2025-02-20 | 70 | 69 | 68.5 | 68 | 72 | x |  |  |  | GDD-THERMO-002
| Malika Merbah | 2025-03-24 | 70 | 69 | 69.8 | 68 | 72 | X |  |  |  | GDD-THERMO-002
| Mélissandre Barbet | 2025-04-23 | 70 | 69 | 68.7 | 68 | 72 | x |  |  |  | GDD-THERMO-002
|  | 2025-05-01 | 70 | 69 |  | 68 | 72
|  | 2025-06-01 | 70 | 69 |  | 68 | 72
|  | 2025-07-01 | 70 | 69 |  | 68 | 72
|  | 2025-08-01 | 70 | 69 |  | 68 | 72
|  | 2025-09-01 | 70 | 69 |  | 68 | 72
|  | 2025-10-01 | 70 | 69 |  | 68 | 72
|  | 2025-11-01 | 70 | 69 |  | 68 | 72
|  | 2025-12-01 | 70 | 69 |  | 68 | 72

## Contrôles internes 2024
Type d'appareil | Agitateur chauffant
Marque | LabNet
Modèle | Vortemp 56
N° de série | 16033851
Emplacement | Extractions
Identification interne | GDD-INCU-007
--> Valeur cible 56°C
| Opérateur | Date | Valeur cible (°C) | Réglage appareil (°C) | Valeur mesurée initiale (°C) | EMT basse (°C) | EMT haute (°C) | Ajustage |  | Ajustage réglage appareil (°C) | Valeur mesurée après ajustage (°C) | Sonde de température utilisée | Commentaires
[8 empty] | NON | OUI
| Mélissandre Barbet | 2024-01-17 | 56 | 56 | 56.2 | 54 | 58 | x |  |  |  | GDD-THERMO-002
| Mélissandre Barbet | 2024-02-28 | 56 | 56 | 57.1 | 54 | 58 | x |  |  |  | GDD-THERMO-001
|  | 2024-03-01 | 56 | 56 |  | 54 | 58
| Ludivine Liétar | 2024-04-12 | 56 | 56 | 56 | 54 | 58 | x |  |  |  | GDD-THERMO-002
| Mélissandre Barbet | 2024-05-10 | 56 | 56 | 56.9 | 54 | 58 | x |  |  |  | GDD-THERMO-001
| Ludivine Liétar | 2024-06-12 | 56 | 56 | 56.3 | 54 | 58 | x |  |  |  | GDD-THERMO-002
| Mélissandre Barbet | 2024-07-08 | 56 | 56 | 56.8 | 54 | 58 | x |  |  |  | GDD-THERMO-002
| Mélissandre Barbet | 2024-08-16 | 56 | 56 | 56.5 | 54 | 58 | x |  |  |  | GDD-THERMO-002
| Malika Merbah | 2024-09-17 | 56 | 56 | 56.1 | 54 | 58 | x |  |  |  | GDD-THERMO-002
| Mélissandre Barbet | 2024-10-17 | 56 | 56 | 56.7 | 54 | 58 | x |  |  |  | GDD-THERMO-002
| Ludivine Liétar | 2024-11-15 | 56 | 56 | 56.6 | 54 | 58 | x |  |  |  | GDD-THERMO-002
| Malika Merbah | 2024-12-05 | 56 | 56 | 54.8 | 54 | 58 | x |  |  |  | GDD-THERMO-001
--> Valeur cible 70°C
| Opérateur | Date | Valeur cible (°C) | Réglage appareil (°C) | Valeur mesurée initiale (°C) | EMT basse (°C) | EMT haute (°C) | Ajustage |  | Ajustage réglage appareil (°C) | Valeur mesurée après ajustage (°C) | Sonde de température utilisée | Commentaires
[8 empty] | NON | OUI
| Mélissandre Barbet | 2024-01-17 | 70 | 69 | 69 | 68 | 72 | x |  |  |  | GDD-THERMO-002
| Mélissandre Barbet | 2024-02-29 | 70 | 69 | 69.7 | 68 | 72 | x |  |  |  | GDD-THERMO-001
|  | 2024-03-01 | 70 | 69 |  | 68 | 72
| Ludivine Liétar | 2024-04-12 | 70 | 69 | 70.3 | 68 | 72 | x |  |  |  | GDD-THERMO-002
| Mélissandre Barbet | 2024-05-10 | 70 | 69 | 69 | 68 | 72 | x |  |  |  | GDD-THERMO-001
| Ludivine Liétar | 2024-06-12 | 70 | 69 | 69.6 | 68 | 72 | x |  |  |  | GDD-THERMO-002
| Mélissandre Barbet | 2024-07-01 | 70 | 69 | 68.4 | 68 | 72 | x |  |  |  | GDD-THERMO-002
| Mélissandre Barbet | 2024-08-16 | 70 | 69 | 68.7 | 68 | 72 | x |  |  |  | GDD-THERMO-002
| Malika Merbah | 2024-09-17 | 70 | 69 | 70.4 | 68 | 72 | X |  |  |  | GDD-THERMO-002
| Mélissandre Barbet | 2024-10-17 | 70 | 69 | 69.3 | 68 | 72 | x |  |  |  | GDD-THERMO-002
| Ludivine Liétar | 2024-11-15 | 70 | 69 | 70.6 | 68 | 72 | x |  |  |  | GDD-THERMO-002
| Malika Merbah | 2024-12-05 | 70 | 69 | 69.3 | 68 | 72 | x |  |  |  | GDD-THERMO-001

## Contrôles internes 2023
Type d'appareil | Agitateur chauffant
Marque | LabNet
Modèle | Vortemp 56
N° de série | 16033851
Emplacement | Extractions
Identification interne | GDD-INCU-007
--> Valeur cible 56°C
| Opérateur | Date | Valeur cible (°C) | Réglage appareil (°C) | Valeur mesurée initiale (°C) | EMT basse (°C) | EMT haute (°C) | Ajustage |  | Ajustage réglage appareil (°C) | Valeur mesurée après ajustage (°C) | Sonde de température utilisée | Commentaires
[8 empty] | NON | OUI
| Malika Merbah | 2023-01-10 | 56 | 56 | 55.9 | 54 | 58 | x |  |  |  | GDD-THERMO-002
| Ludivine Liétar | 2023-02-22 | 56 | 56 | 56.7 | 54 | 58 | x |  |  |  | GDD-THERMO-002
| Michèle Boutté | 2023-03-09 | 56 | 56 | 56.5 | 54 | 58 | x |  |  |  | GDD-THERMO-001
| Malika Merbah | 2023-04-03 | 56 | 56 | 56.6 | 54 | 58 | x |  |  |  | GDD-THERMO-001
| Ludivine Liétar | 2023-05-23 | 56 | 56 | 57.1 | 54 | 58 | x |  |  |  | GDD-THERMO-002
| Michèle Boutté | 2023-06-05 | 56 | 56 | 56.3 | 54 | 58 | x |  |  |  | GDD-THERMO-002
| Malika Merbah | 2023-07-21 | 56 | 56 | 56.9 | 54 | 58 | x |  |  |  | GDD-THERMO-002
| Ludivine Liétar | 2023-08-21 | 56 | 56 | 56.7 | 54 | 58 | x |  |  |  | GDD-THERMO-002
| Michèle Boutté | 2023-09-04 | 56 | 56 | 56.4 | 54 | 58 | x |  |  |  | GDD-THERMO-002
| Mélissandre Barbet | 2023-10-13 | 56 | 56 | 56 | 54 | 58 | x |  |  |  | GDD-THERMO-001
| Ludivine Liétar | 2023-11-15 | 56 | 56 | 56.9 | 54 | 58 | x |  |  |  | GDD-THERMO-002
| Michèle Boutté | 2023-12-05 | 56 | 56 | 55.6 | 54 | 58 | x |  |  |  | GDD-THERMO-002
--> Valeur cible 70°C
| Opérateur | Date | Valeur cible (°C) | Réglage appareil (°C) | Valeur mesurée initiale (°C) | EMT basse (°C) | EMT haute (°C) | Ajustage |  | Ajustage réglage appareil (°C) | Valeur mesurée après ajustage (°C) | Sonde de température utilisée | Commentaires
[8 empty] | NON | OUI
| Malika Merbah | 2023-01-10 | 70 | 69 | 70.2 | 68 | 72 | x |  |  |  | GDD-THERMO-002
|  | 2023-02-01 | 70 | 69 |  | 68 | 72
| Michèle Boutté | 2023-03-09 | 70 | 69 | 71 | 68 | 72 | x |  |  |  | GDD-THERMO-001
| Malika Merbah | 2023-04-03 | 70 | 69 | 68.8 | 68 | 72 | x |  |  |  | GDD-THERMO-001
| Ludivine Liétar | 2023-05-23 | 70 | 69 | 71.6 | 68 | 72 | x |  |  |  | GDD-THERMO-002
| Michèle Boutté | 2023-06-05 | 70 | 69 | 70.3 | 68 | 72 | x |  |  |  | GDD-THERMO-002
| Malika Merbah | 2023-07-21 | 70 | 69 | 70.5 | 68 | 72 | x |  |  |  | GDD-THERMO-002
| Ludivine Liétar | 2023-08-21 | 70 | 69 | 71.1 | 68 | 72 | x |  |  |  | GDD-THERMO-002
| Michèle Boutté | 2023-09-01 | 70 | 69 | 69.8 | 68 | 72 | x |  |  |  | GDD-THERMO-002
| Mélissandre Barbet | 2023-10-13 | 70 | 69 | 70.3 | 68 | 72 | x |  |  |  | GDD-THERMO-001
| Ludivine Liétar | 2023-11-15 | 70 | 69 | 69.3 | 68 | 72 | x |  |  |  | GDD-THERMO-002
| Michèle Boutté | 2023-12-05 | 70 | 69 | 68.9 | 68 | 72 | x |  |  |  | GDD-THERMO-002

## Contrôles internes 2022
Type d'appareil | Agitateur chauffant
Marque | LabNet
Modèle | Vortemp 56
N° de série | 16033851
Emplacement | Extractions
Identification interne | GDD-INCU-007
--> Valeur cible 56°C
| Manipulateur | Date | Valeur cible (°C) | Réglage appareil (°C) | Valeur mesurée initiale (°C) | EMT basse (°C) | EMT haute (°C) | Ajustage |  | Ajustage réglage appareil (°C) | Valeur mesurée après ajustage (°C) | Sonde de température utilisée | Commentaires
[8 empty] | NON | OUI
| Ludivine Liétar | 2022-01-05 | 56 | 56 | 55.9 | 54 | 58 | x |  |  |  | GDD-THERMO-001
| Ludivine Liétar | 2022-02-07 | 56 | 56 | 57.6 | 54 | 58 | x |  |  |  | GDD-THERMO-001
| Ludivine Liétar | 2022-03-09 | 56 | 56 | 56.8 | 54 | 58 | x |  |  |  | GDD-THERMO-001
| Ludivine Liétar | 2022-04-06 | 56 | 56 | 57.2 | 54 | 58 | x |  |  |  | GDD-THERMO-001
| Ludivine Liétar | 2022-05-09 | 56 | 56 | 56.9 | 54 | 58 | x |  |  |  | GDD-THERMO-001
| Ludivine Liétar | 2022-06-15 | 56 | 56 | 57.5 | 54 | 58 | x |  |  |  | GDD-THERMO-001
| Malika Merbah | 2022-07-06 | 56 | 56 | 54.9 | 54 | 58 | x |  |  |  | GDD-THERMO-002
| Ludivine Liétar | 2022-08-09 | 56 | 56 | 56.4 | 54 | 58 | x |  |  |  | GDD-THERMO-001
| Michèle Boutté | 2022-09-07 | 56 | 56 | 56.5 | 54 | 58 | x |  |  |  | GDD-THERMO-001
| Malika Merbah | 2022-10-07 | 56 | 56 | 56.4 | 54 | 58 | x |  |  |  | GDD-THERMO-001
| Ludivine Liétar | 2022-11-14 | 56 | 56 | 56.3 | 54 | 58 | x |  |  |  | GDD-THERMO-002
| Michèle Boutté | 2022-12-09 | 56 | 56 | 56.2 | 54 | 58 | x |  |  |  | GDD-THERMO-002
--> Valeur cible 70°C
| Manipulateur | Date | Valeur cible (°C) | Réglage appareil (°C) | Valeur mesurée initiale (°C) | EMT basse (°C) | EMT haute (°C) | Ajustage |  | Ajustage réglage appareil (°C) | Valeur mesurée après ajustage (°C) | Sonde de température utilisée | Commentaires
[8 empty] | NON | OUI
| Ludivine Liétar | 2022-01-05 | 70 | 70.5 | 69.8 | 68 | 72 | x |  |  |  | GDD-THERMO-001
| Ludivine Liétar | 2022-02-07 | 70 | 70.5 | 73.1 | 68 | 72 |  | x | 70 | 69.1 | GDD-THERMO-001
| Ludivine Liétar | 2022-03-09 | 70 | 70 | 71 | 68 | 72 | x |  |  |  | GDD-THERMO-001
| Ludivine Liétar | 2022-04-06 | 70 | 70 | 71.2 | 68 | 72 | x |  |  |  | GDD-THERMO-001
| Ludivine Liétar | 2022-05-09 | 70 | 70 | 71.7 | 68 | 72 | x |  |  |  | GDD-THERMO-001
| Ludivine Liétar | 2022-06-15 | 70 | 70 | 72.5 | 68 | 72 |  | x | 69 | 71 | GDD-THERMO-001
| Malika Merbah | 2022-07-06 | 70 | 69 | 72 | 68 | 72 | x |  |  |  | GDD-THERMO-002
| Ludivine Liétar | 2022-08-09 | 70 | 69 | 68.9 | 68 | 72 | x |  |  |  | GDD-THERMO-001
| Michèle Boutté | 2022-09-07 | 70 | 69 | 69.1 | 68 | 72 | x |  |  |  | GDD-THERMO-001
| Malika Merbah | 2022-10-07 | 70 | 69 | 68.8 | 68 | 72 | x |  |  |  | GDD-THERMO-001
| Ludivine Liétar | 2022-11-14 | 70 | 69 | 69.7 | 68 | 72 | x |  |  |  | GDD-THERMO-002
| Michèle Boutté | 2022-12-09 | 70 | 69 | 69 | 68 | 72 | x |  |  |  | GDD-THERMO-002