## Appareil
| Fiche de vie | Version 2.0
GDB_ENR_39 | SMQ | 2024-08-14
Rédaction : L. LIETAR | Vérification : S. MERLIN | Approbation : L. LIETAR
Type d'appareil | Minuteur
Marque | (non renseigné)
Modèle | Minuteur (3 timers)
N° de série | N.D.
Emplacement | Pré-PCR Génotypage
Identification interne | GDD-MIN-001
Réception et installation
Date d'achat : | N.D.
Fournisseur : | N.D.
Date de Réception : | N.D.
Catégorie de l'appareil : | A
Niveau de criticité : | 2 (modéré)
Installation : | En interne
Contrôle visuel (ok ou décrire le défaut) : | ok
Date : | N.D.
Opérateur / Prestataire : | N.D.
Contrôle technique (fonctionnel ou décrire l'anomalie) : | fonctionnel
Date : | N.D.
Opérateur / Prestataire : | N.D.
Contôle qualité (ne s'applique pas ou détailler type de contrôle/résultats/traçabilité) : | Contrôle interne le 03/01/22 validé (vérifié à posteriori de l'acquisition de l'appareil)
Date : | vérifié en mars 2024
Opérateur / Prestataire : | Ludivine Liétar
Date de mise en service : | N.D.
Autorisée par : | Ludivine Liétar
Maintenance
Contrat de maintenance : | Non
Périodicité : | Pas de maintenance préventive
Précisions :
Etalonnage
Contrat d'étalonnage : | Non
Périodicité : | Pas d'étalonnage
Précisions :
Contrôles internes
Valeur(s) cible(s) : | 10 min (600 sec)
Valeur(s) réglage appareil : | -
Erreur Maximale Tolérée : | +/- 3 sec
Périodicité des mesures : | Annuelle
Précisions :
Conformité
Conformité dans le cadre de l'ISO17025 : | Utilisable
Utilisation de secours :
Précisions/impacts : | T1 non utilisable (bouton défectueux)
Sortie
Date de sortie :
Motif :

## Maintenances
Type d'appareil | Minuteur
Marque | (non renseigné)
Modèle | Minuteur (3 timers)
N° de série | N.D.
Emplacement | Pré-PCR Génotypage
Identification interne | GDD-MIN-001
| Date | Opérateur / Prestataire | Type de maintenance | Description / remarque | Vérification
[5 empty] | Date | Opérateur | Précisions

## Etalonnages
Type d'appareil | Minuteur
Marque | (non renseigné)
Modèle | Minuteur (3 timers)
N° de série | N.D.
Emplacement | Pré-PCR Génotypage
Identification interne | GDD-MIN-001
| Date | Opérateur / Prestataire | Site d'étalonnage | COFRAC | Description / remarque | Vérification
[6 empty] | Date | Opérateur | Précisions

## Contrôles internes
Type d'appareil | Minuteur
Marque | (non renseigné)
Modèle | Minuteur (3 timers)
N° de série | N.D.
Emplacement | Pré-PCR Génotypage
Identification interne | GDD-MIN-001
| Opérateur | Date | Valeur cible (sec) | Valeur mesurée initiale (sec) | EMT basse (sec) | EMT haute (sec) | Valeur mesurée après changement des piles (sec) | Conforme |  | Commentaires
[8 empty] | Oui | Non
|  | 2021-01-01 | 600 |  | 597 | 603
| Ludivine Liétar | 2022-01-03 | 600 | 600 | 597 | 603 |  | x
| Ludivine Liétar | 2023-08-31 | 600 | 600 | 597 | 603 |  | x
| Malika Merbah | 2024-09-17 | 600 | 600 | 597 | 603 |  | x
|  | 2025-01-01 | 600 |  | 597 | 603
|  | 2026-01-01 | 600 |  | 597 | 603
|  | 2027-01-01 | 600 |  | 597 | 603
|  | 2028-01-01 | 600 |  | 597 | 603
|  | 2029-01-01 | 600 |  | 597 | 603
|  | 2030-01-01 | 600 |  | 597 | 603

## Journal évènements
Type d'appareil | Minuteur
Marque | (non renseigné)
Modèle | Minuteur (3 timers)
N° de série | N.D.
Emplacement | Pré-PCR Génotypage
Identification interne | GDD-MIN-001
| Date | Opérateur | Objet de l'évènement | Description / remarque