## Appareil
| Fiche de vie | Version 2.0
GDB_ENR_156 | SMQ | 2024-08-14
Rédaction : L. LIETAR | Vérification : S. MERLIN | Approbation : L. LIETAR
Type d'appareil | Minuteur
Marque | Moineau Instruments
Modèle | Minuteur et horloge triple à affichage LCD
N° de série | N.D.
Emplacement | Post-PCR Génotypage
Identification interne | GDD-MIN-005
Réception et installation
Date d'achat : | N.D.
Fournisseur : | N.D.
Date de Réception : | N.D.
Catégorie de l'appareil : | A
Niveau de criticité : | 2 (modéré)
Installation : | En interne
Contrôle visuel (ok ou décrire le défaut) : | ok
Date : | 2024-11-13
Opérateur / Prestataire : | Malika Merbah
Contrôle technique (fonctionnel ou décrire l'anomalie) : | fonctionnel
Date : | 2024-11-13
Opérateur / Prestataire : | Malika Merbah
Contôle qualité (ne s'applique pas ou détailler type de contrôle/résultats/traçabilité) : | Contrôle interne validé
Date : | 2024-11-13
Opérateur / Prestataire : | Malika Merbah
Date de mise en service : | 2024-11-13
Autorisée par : | Ludivine Liétar
Maintenance
Contrat de maintenance : | Non
Périodicité : | Pas de maintenance préventive
Précisions :
Etalonnage
Contrat d'étalonnage : | Non
Périodicité : | Pas d'étalonnage
Précisions :
Contrôles internes
Valeur(s) cible(s) : | 30 min (1800 sec)
Valeur(s) réglage appareil : | -
Erreur Maximale Tolérée : | +/- 9 sec
Périodicité des mesures : | Annuelle
Précisions :
Conformité
Conformité dans le cadre de l'ISO17025 : | Non utilisable
Utilisation de secours : | Non
Précisions/impacts :
Sortie
Date de sortie : | 2025-02-17
Motif : | Défaut de fonctionnement, ne bipe plus

## Maintenances
Type d'appareil | Minuteur
Marque | Moineau Instruments
Modèle | Minuteur et horloge triple à affichage LCD
N° de série | N.D.
Emplacement | Post-PCR Génotypage
Identification interne | GDD-MIN-005
| Date | Opérateur / Prestataire | Type de maintenance | Description / remarque | Vérification
[5 empty] | Date | Opérateur | Précisions

## Etalonnages
Type d'appareil | Minuteur
Marque | Moineau Instruments
Modèle | Minuteur et horloge triple à affichage LCD
N° de série | N.D.
Emplacement | Post-PCR Génotypage
Identification interne | GDD-MIN-005
| Date | Opérateur / Prestataire | Site d'étalonnage | COFRAC | Description / remarque | Vérification
[6 empty] | Date | Opérateur | Précisions

## Contrôles internes
Type d'appareil | Minuteur
Marque | Moineau Instruments
Modèle | Minuteur et horloge triple à affichage LCD
N° de série | N.D.
Emplacement | Post-PCR Génotypage
Identification interne | GDD-MIN-005
| Opérateur | Date | Valeur cible (sec) | Valeur mesurée initiale (sec) | EMT basse (sec) | EMT haute (sec) | Valeur mesurée après changement des piles (sec) | Conforme |  | Commentaires
[8 empty] | Oui | Non
|  | 2021-01-01 | 1800 |  | 1791 | 1809
|  | 2022-01-01 | 1800 |  | 1791 | 1809
|  | 2023-01-01 | 1800 |  | 1791 | 1809
| Malika Merbah | 2024-11-13 | 1800 | 1800 | 1791 | 1809 |  | x
|  | 2025-01-01 | 1800 |  | 1791 | 1809
|  | 2026-01-01 | 1800 |  | 1791 | 1809
|  | 2027-01-01 | 1800 |  | 1791 | 1809
|  | 2028-01-01 | 1800 |  | 1791 | 1809
|  | 2029-01-01 | 1800 |  | 1791 | 1809
|  | 2030-01-01 | 1800 |  | 1791 | 1809

## Journal évènements
Type d'appareil | Minuteur
Marque | Moineau Instruments
Modèle | Minuteur et horloge triple à affichage LCD
N° de série | N.D.
Emplacement | Post-PCR Génotypage
Identification interne | GDD-MIN-005
| Date | Opérateur | Objet de l'évènement | Description / remarque
| 2024-11-13 | Ludivine Liétar | Mise en service | Récupéré du labo à Lille, en remplacement de GDD-MIN-003
| 2025-01-21 | Malika Merbah | Défaut de fonctionnement | Chute du minuteur, attention ne bipe plus -> = secours, à remplacer dès que possible
| 2025-02-17 | Malika Merbah | Sortie | Sortie des équipements, remplacé par GDD-MIN-006