## Appareil
| Fiche de vie | Version 2.0
GDB_ENR_110 | SMQ | 2024-08-14
Rédaction : L. LIETAR | Vérification : S. MERLIN | Approbation : L. LIETAR
Type d'appareil | Thermomètre thermocouple + sonde de température spécifique Te-flow
Marque | OMEGA
Modèle | 869C
N° de série | T-274475
Emplacement | Post-PCR Génotypage
Identification interne | GDD-THERMO-003
Réception et installation
Date d'achat : | septembre 2009
Fournisseur : | Illumina
Date de Réception : | septembre 2009
Catégorie de l'appareil : | A
Niveau de criticité : | 3 (élevé)
Installation : | En interne
Contrôle visuel (ok ou décrire le défaut) : | ok
Date : | septembre 2009
Opérateur / Prestataire : | Sophie Merlin
Contrôle technique (fonctionnel ou décrire l'anomalie) : | fonctionnel
Date : | septembre 2009
Opérateur / Prestataire : | Sophie Merlin
Contôle qualité (ne s'applique pas ou détailler type de contrôle/résultats/traçabilité) : | Etalonnage COFRAC 2 points
Date : | 2022-07-20
Opérateur / Prestataire : | MC2
Date de mise en service : | septembre 2009
Autorisée par : | Sophie Merlin
Maintenance
Contrat de maintenance : | Non
Périodicité : | Pas de maintenance préventive
Précisions :
Etalonnage
Contrat d'étalonnage : | Non
Périodicité : | Bisannuelle
Précisions : | Etalonnage 2 points COFRAC (32°C et 44°C)
Contrôles internes
Valeur(s) cible(s) : | -
Valeur(s) réglage appareil : | -
Erreur Maximale Tolérée : | -
Périodicité des mesures : | Pas de contrôles internes
Précisions :
Conformité
Conformité dans le cadre de l'ISO17025 : | Utilisable
Utilisation de secours :
Précisions/impacts :
Sortie
Date de sortie :
Motif :

## Maintenances
Type d'appareil | Thermomètre thermocouple + sonde de température spécifique Te-flow
Marque | OMEGA
Modèle | 869C
N° de série | T-274475
Emplacement | Post-PCR Génotypage
Identification interne | GDD-THERMO-003
| Date | Opérateur / Prestataire | Type de maintenance | Description / remarque | Vérification
[5 empty] | Date | Opérateur | Précisions

## Etalonnages
Type d'appareil | Thermomètre thermocouple + sonde de température spécifique Te-flow
Marque | OMEGA
Modèle | 869C
N° de série | T-274475
Emplacement | Post-PCR Génotypage
Identification interne | GDD-THERMO-003
| Date | Opérateur / Prestataire | Site d'étalonnage | COFRAC | Description / remarque | Vérification
[6 empty] | Date | Opérateur | Précisions
report -> | 2022-07-20 | MC2 | Chez le prestataire | Oui |  | mars 2024 | Ludivine Liétar | RAS
| 2024-09-20 | Aérométrologie | Chez le prestataire | Oui | étalonnage 0°C 32°C et 44°C correction à apporter max = - 0,11°C incertitude max = +/- 0,23°C nom du certificat : GDB_EXT_FI_125843_ T24 125843 _Rev0_ 20-09-2024_VO_Température_241113 | 2024-11-13 | Ludivine Liétar | Certificat OK ¦Erreur + incertitude¦ max < EMT appareil min 0,11 + 0,23 = 0,34°C < 2°C sonde ok

## Journal évènements
Type d'appareil | Thermomètre thermocouple + sonde de température spécifique Te-flow
Marque | OMEGA
Modèle | 869C
N° de série | T-274475
Emplacement | Post-PCR Génotypage
Identification interne | GDD-THERMO-003
| Date | Opérateur | Objet de l'évènement | Description / remarque
| 2024-09-05 | Ludivine Liétar | Envoi en étalonnage | Grosseron -> Colissimo 6A62918166308
| 2024-10-02 | Ludivine Liétar | Retour d'étalonnage | Réception ok
| 2024-11-13 | Ludivine Liétar | Remise en service | Etalonnage validé