## Incidents
| Gestion des incidents et des non-conformités |  |  |  | v2.0
GDB_ENR_72 | SMQ |  |  |  | 2025-01-23
Rédaction : K. LE ROUX, L. LIETAR | Vérification : L. LIETAR, S. MARTEL |  |  |  | Approbation : C. AUDEBERT
Description de l'incident | [9 empty] | Cotation du risque |  | Ouverture de FNC
Date | Opérateur déclarant | Nombre d'échantillons concernés | Traçabilité (SAM/puits/CAB/lots, etc...) | Activité concernée | Type d'incident | Incident | Cause | Opérateur(s) concerné(s) | Commentaires | Date | Evaluation du risque | Date | Nom de la FNC
2022-11-25 | L LIETAR | 8 | lame 2066 7774 0065 | Génotypage | Equipement | outliers sur ligne H | défaut de lame | L LIETAR |  | 2022-11-28 | faible | report | GDB_FORM_01_Fiche de non conformité_221125_01_v2.0
2023-12-30 | L LIETAR | 7 | lame 2068 3226 0018 | Génotypage | Equipement | outliers sur ligne H | défaut de lame | L LIETAR |  | 2022-12-30 | faible | report | GDB_FORM_01_Fiche de non conformité_génotypage_221230_01_v2.0
2023-01-31 | L LIETAR | tous ceux génotypés sur MDv4 | EuroG_MDv4_XT_FRA_GD | Analyse | Fournisseur | manque 4 SNP | défaut conception des puces | L LIETAR |  | 2023-01-31 | fort | report | GDB_FORM_01_Fiche de non conformité_230131_01_v2.0
2023-02-03 | S MARTEL | 8 | lame 2069 8239 0097 | Génotypage | Equipement | outliers sur ligne H | défaut de lame | S MARTEL |  | 2023-02-03 | faible | report | GDB_FORM_01_Fiche de non conformité_génotypage_230203_01_v2.0
2023-03-17 | L LIETAR | 4 | lame 2072 8661 0101 | Génotypage | Equipement | outliers sur ligne H | défaut de lame | L LIETAR |  | 2023-03-21 | faible | report | GDB_FORM_01_Fiche de non conformité_génotypage_230317_01_v2.0
2023-03-24 | L LIETAR | 3 | lame 2072 8661 0027 | Génotypage | Equipement | outliers sur ligne H | défaut de lame | L LIETAR |  | 2023-05-23 | faible | report | GDB_FORM_01_Fiche de non conformité_génotypage_230324_01_v2.0 | report document GDB_FORM_34_Suivi des Fiches de Non-Conformités_v1.0
2023-03-31 | L LIETAR | 6 | lame 2072 8661 0115 | Génotypage | Equipement | outliers sur ligne F | défaut de lame | L LIETAR |  | 2023-03-31 | faible | report | GDB_FORM_01_Fiche de non conformité_génotypage_230331_01_v2.0
2023-04-14 | L LIETAR | 2 | lame 2072 8661 0031 | Génotypage | Equipement | outliers sur ligne H | défaut de lame | L LIETAR |  | 2023-05-23 | faible | report | GDB_FORM_01_Fiche de non conformité_génotypages_230414_01_v2.0
2023-04-14 | L LIETAR | 4 | lame 2072 8661 0129 | Génotypage | Equipement | outliers sur ligne H | défaut de lame | L LIETAR |  | 2023-05-23 | faible | report
2023-04-14 | L LIETAR | 3 | lame 2072 8661 0100 | Génotypage | Equipement | outliers sur ligne H | défaut de lame | L LIETAR |  | 2023-05-23 | faible | report
2023-04-14 | L LIETAR | 3 | lame 2072 8661 0080 | Génotypage | Equipement | outliers sur ligne H | défaut de lame | L LIETAR |  | 2023-05-23 | faible | report
2023-04-21 | L LIETAR | 14 | lame 2072 8661 0126 | Génotypage | Equipement | outliers sur ligne H | défaut de lame | L LIETAR |  | 2023-05-23 | faible | report | GDB_FORM_01_Fiche de non conformité_génotypage_230421_01_v2.0
2023-06-02 | L LIETAR | 7 | lame 2073 6105 0074 | Génotypage | Equipement | outliers sur ligne A | défaut de lame | L LIETAR |  | 2023-06-02 | faible | report | GDB_FORM_01_Fiche de non conformité_génotypage_230602_01_v2.0
2023-06-02 | L LIETAR | 3 | lame 2073 6105 0085 | Génotypage | Equipement | outliers sur ligne A | défaut de lame | L LIETAR |  | 2023-06-02 | faible | report
2023-06-23 | L LIETAR | 96 | lame 2073 6105 0002 | Génotypage | Equipement | outliers sur lame entière | défaut de lame | L LIETAR |  | 2023-06-26 | faible | report | GDB_FORM_01_Fiche de non conformité_génotypage_230623_01_v2.0
2023-06-30 | L LIETAR | 11 | lame 2072 8661 0145 | Génotypage | Equipement | outliers sur ligne H | défaut de lame | L LIETAR |  | 2023-08-09 | faible | report | GDB_FORM_01_Fiche de non conformité_génotypage_230630_01_v2.0
2023-08-04 | L LIETAR | 8 | lame 2074 7420 0087 | Génotypage | Equipement | outliers sur ligne H | défaut de lame | L LIETAR |  | 2023-08-04 | faible | report
2023-07-04 | L LIETAR | 1152 | SAM231022 à SAM231032 | Génotypage | Fournisseur | kit plastique gonflé Infinium XT Assay Kit Post 1 | ? |  | Fournisseur VALOGENE | 2024-10-27 | moyen | incident répertorié avant approbation du document |  | report GDB_ENR_72_Gestion des incidents et des non conformités_v1.0
2023-07-17 | M MERBAH | 0 | - | Autre | Equipement | Défaillance osmoseur de la laverie GDD-FILT-002 durant le week-end -> fuite d'eau importante | explosion tuyau alimentation -> surpression liée à défaut d'entretien ? |  |  | 2023-07-17 | faible | incident répertorié avant approbation du document
2023-07-17 | M MERBAH | 0 | - | Génotypage | Equipement | Plateforme agitation GDD-AGIT-001 touchée par fuite d'eau (par ruissellement uniquement) | Dû à la défaillance osmoseur de la laverie GDD-FILT-002 |  | Mis de côté par précaution -> utilisation de la plateforme GDD-AGIT-002 dans l'attente de vérification de fonctionnement | 2023-07-17 | faible | incident répertorié avant approbation du document
2023-07-28 | S MARTEL | 192 | SAM230733 et SAM 230734 | Extraction | Manipulation | Mélange de lysats | inattention, manque expérience | M BARBET | dernière phase de pratique en autonomie | 2024-08-04 | fort | incident répertorié avant approbation du document | GDB_FORM_01_Fiche de non-conformité_230728_01_v3.0
2023-09-01 | L LIETAR | 8 | SAM230831 col.5 | Génotypage | Manipulation | colonne en doublon (avec la col.4) et incompatible | col.4 prélevée 2 fois, dispatchée en col.4 et col.5 | M BOUTTE | Vu à l'analyse -> à regénotyper | 2023-09-01 | faible | incident répertorié avant approbation du document
2023-09-11 | L LIETAR | 1 | GD528765 (SAM230836 A05) | Extraction | Manipulation | 1 échantillon mis en réextraction mais pas possible (plus de poils), besoin de revenir vers le client pour signaler que finalement à reprélever | Fiche extraction pas mis à jour lors de la création de la plaque SAM, remarques non reportées (1 extraction) | M BOUTTE | Demandé en reprélèvement le 11/09/23 | 2023-09-11 | faible | incident répertorié avant approbation du document
2023-09-28 | L LIETAR | 1 | GD531896 (SAM230926 B08) | Traitement des prélèvements | Echantillons | Doublon génotypage (lots différents), mais impossibilité de réextraire car prélèvement non conforme | KMU poils (pas de bulbes) | M BARBET | Vu à l'analyse -> à reprélever | 2023-09-28 | faible | incident répertorié avant approbation du document
2023-10-03 | L LIETAR | 384 | SAM230933 SAM230935 SAM230937 SAM230939 | Génotypage | Manipulation | LX2 resté à température ambiante depuis le 26/09/2023 | manque attention et communication | M BOUTTE |  | 2023-10-03 | moyen | 2023-10-10 | GDB_FORM_01_Fiche de non-conformité_231003_01_v3.0
2023-10-05 | S MERLIN | 384 | SAM2310001 SAM2310002 SAM2310003 SAM2310004 | Génotypage | Manipulation | température première phase staining supérieure de 4°C (48°C) | manque attention | S MERLIN | Erreur de paramètrage | 2024-10-05 | moyen | 2023-10-06 | GDB_FORM_01_Fiche de non-conformité_231005_01_v3.0
2023-10-20 | L LIETAR | 33 | SAM231021 | Extraction | ? | Volumes SAM hétérogènes -> contamination (33 outliers) | Problème manip ? Problème Magnéta ? | M BOUTTE | Vu au génotypage (début J1), confirmé à l'analyse -> à réextraire | 2023-10-20 | faible
2023-10-20 | L LIETAR | 96 | SAM231025 lame 2076 0323 0074 | Génotypage | Equipement | défaut de scan douchette n° lot lame | bug douchette ? | L LIETAR | Vu à l'analyse | 2023-10-20 | faible
2023-10-24 | S MARTEL | 768 | lames 207603230049, 207603230055, 207603230064, 207603230097, 207603230030, 207603230109, 207603230115, 207603230117 | Génotypage | Equipement | Téléchargement DMAPs impossible malgré mise à jour logiciel DFC v3.0.2 vers v3.0.3 le 26/10/23 | Problème réseau Decode file client Illumina | S MARTEL |  | 2023-10-24 | faible
2023-10-25 | M BARBET | 384 | Lames 207603230036, 207603230105, 207603230132, 207603230135 | Génotypage | Equipement | Téléchargement DMAPs impossible malgré mise à jour logiciel DFC v3.0.2 vers v3.0.3 le 26/10/23 | Problème réseau Decode file client Illumina | M BARBET |  | 2023-10-25 | faible
2023-11-10 | L LIETAR | 96 | SAM231053 lame 2076 0323 0120 | Génotypage | Equipement | défaut de scan douchette n° lot lame | bug douchette ? | L LIETAR | Vu à l'analyse | 2023-11-10 | faible
2023-11-14 | L LIETAR | 8 | colonne 1 T-231113-01 | Extraction | Manipulation | Débordement lysats cartilages lors du prélèvement pour transfert | Pointes bouchées / capacité volume biotubes faible | L LIETAR | risque conta ? -> biotubes individuels | 2023-11-14 | faible
2023-11-15 | M BARBET | 16 | SAM231122 : colonne 9 et 10 | Génotypage | Manipulation | Inversion de colonnes (J1 4µL ADN) | Erreur d'attention | M BARBET | remises à leur place au loading | 2023-11-15 | faible
2023-11-17 | L LIETAR | 16 + 15 | voir FNC | Extraction | ? | récurrence outliers dont des échecs scan + callrates très bas | ? |  |  | 2023-11-17 | moyen | 2023-11-20 | GDB_FORM_01_Fiche de non conformité_231117_01_v3.0
2023-11-17 | L LIETAR | 0 | - | Extraction | Equipement | vibrations Magnétapure GDD-PURIF-001 | ? | L LIETAR | s'est mis à vibrer en repartant dans l'autre sens au chargement des plaques | 2023-11-17 | faible
2023-11-24 | S MERLIN | 768 | SAM231125 à SAM231132 | Génotypage | Manipulation | Erreur de version de puce renseignée | Erreur d'attention | M BOUTTE | puces MDv4-1 utilisées et non MDv4 | 2023-11-24 | faible
2023-11-29 | L LIETAR | 7 | GDB_FORM_15_BLOOD_231120-03_v2.0 / SAM231148 / WG7074488-MSA7, puits B12 à H12 | Traitement des prélèvements | Manipulation | Incompats/pb races -> décalage lors du scan des CAB | Erreur d'attention | K LE ROUX | Identifié suite à retour client (Solène) | 2023-11-29 | fort | 2023-11-30 | GDB_FORM_01_Fiche de non conformité_231129_01_v3.0
2023-11-30 | L LIETAR | 2 | GD426880 en doublon (-> GD506874) F11 SAM231156 et A01 SAM231161 | Traitement des prélèvements | Manipulation | Doublon échantillon dans GS -> erreur lors du scan des CAB | Erreur d'attention | K LE ROUX | Identifié à l'analyse -> fichier corrigés | 2023-12-01 | faible
2023-12-01 | L LIETAR | 8 | SAM231163 col.6 | Génotypage | Manipulation | Erreur de colonne lors du prélèvement des ADN pré-amp | Erreur d'attention | L LIETAR | Identifié à l'analyse (doublon col.5) -> à regénotyper | 2023-12-01 | faible
2023-12-01 | L LIETAR | 96 | SAM231157 lame 2076 0323 0008 | Génotypage | Equipement | défaut de scan douchette n° lot lame | bug douchette ? | L LIETAR | Vu à l'analyse | 2023-12-01 | faible
2023-12-22 | M BOUTTE | 16 | SAM231267 | Génotypage | Manipulation | INVERSION COLONNES 10 et 11 | inattention | M BOUTTE | vu en techniquant | 21/12/23 | faible
2023-12-22 | M BOUTTE | 96 | WG7098855 lame 207781550095 | Génotypage | Manipulation | erreurs dépôt 2 fois en colonnes 5-6-7-8 | inattention | M BOUTTE | vu en techniquant | 21/12/23 | faible
2023-12-29 | L LIETAR | 24 |  | Traitement des prélèvements | Manipulation | décalage lors de la coupe des poils |  | K LE ROUX
2024-01-02 | S MARTEL | 384 | SAM231292 à SAM231295 | Génotypage | Equipement | l'onduleur a disjoncté lors de l'étape d'incubation à 95°C (2 min d'incubation) | Défaut électrique GDD-INCU-002 (câble arrière couvercle), fusible du bloc chauffant HS | S MARTEL | L'ensemble des appareils en fonctionnement permanent branchés sur l'onduleur on été coupés (congélateurs, réfrigérateurs) | 2024-01-02 | faible
2024-01-03 | S MARTEL | 768 | SAM231292 à SAM231299 | Génotypage | Equipement | l'onduleur a disjoncté lors de l'étape d'hybridation (à 7h40) | à la recherche de la cause | S MARTEL | L'ensemble des appareils en fonctionnement permanent branchés sur l'onduleur on été coupés (congélateurs, réfrigérateurs) | 2024-01-03 | faible
2024-01-03 | M BOUTTE | 576 | SAM240103, SAM240104, SAM240105, SAM240106, SAM240110 et SAM240111 | Extraction | Equipement | l'onduleur a disjoncté lors de l'étape de la lyse sur la nuit (à 7h40) | recherche en cours | M BOUTTE | L'ensemble des appareils en fonctionnement permanent branchés sur l'onduleur on été coupés (congélateurs, réfrigérateurs) | 2024-01-03 | faible
2024-01-03 | S MARTEL | - | - | Génotypage | Equipement | la température des congélateurs est remonté jusqu'à -12°C (contient les réactifs du génotypage) | onduleur qui a disjoncté |  |  | 2024-01-03 | faible
2024-01-12 | L LIETAR | 96 | SAM2401009 (SAM2401012 génotypée la semaine suivante) | Extraction | Manipulation | inversion plaques à l'extraction | défaut d'attention | M BOUTTE | Vu à l'analyse (WG7098482-MSA7 incompat) : BLOOD_231228-09 (SAM2401009) inversée avec BLOOD_240102-01 (SAM2401012) | 2024-01-12 | faible
2024-01-12 | L LIETAR | 1 | GD517464 TISSUE_231218-01 / SAM231264 A01 / WG7098852-MSA7_A01 | Traitement des prélèvements | Manipulation | Echantillon déplacé, erreur lors de la mise à jour fichier, référence GD517646 enregistrée au lieu de GD517464 | défaut d'attention | L LIETAR | Vu suite à retour client | 2024-01-12 | fort | 2024-01-16 | GDB_FORM_01_Fiche de non conformité_240116_01_v3.0
2024-01-15 | L LIETAR | 96 | SAM2401019 | Génotypage | Manipulation | 2 x MA2 | défaut d'attention | L LIETAR | Surplus des tubes MA2 dans SAM2401026 -> génotypages validés | 2024-01-12 | faible
2024-02-05 | M BOUTTE | 2 | SAM2401083 E02/E03 | Génotypage | Manipulation | pointe 10µl tordue, dépot de l'échantillon E02 en E03 | défaut consommable | M BOUTTE | en conséquence E03 a été déposé en E02 + SAM reformatée (inversion E02/E03) | 2024-02-05 | faible
2024-02-09 | S MERLIN | 2 | SAM2401083 E02/E03 | Génotypage | Manipulation | Génotypages E02/E03 identiques -> Individu E03 (désormais en E02 suite à reformatage) déposé 2 fois dans (en E02 et E03) suite à incident ci-dessus | défaut d'attention | M BOUTTE | Vu à l'analyse (pointe tordue aurait prélevé en E03 + dépôt en E03 ?), 1 individu non génotypé (E02 désormais en E03) -> à regénotyper | 2024-02-09 | faible
2024-02-16 | L LIETAR | 2 | SAM2401083 E02/E03 | Génotypage | Manipulation | Regénotypage E03 incompatible -> correspond à A02, erreur lors du reformatage + lors du regénotypage (confusion A/E) | défaut d'attention | L LIETAR | Vu à l'analyse -> nouveu reformatage pour remettre A02/A03 à leur place, et inverser E02/E03 + E02 désormais en E03 à regénotyper | 2024-02-16 | faible
2024-02-23 | L LIETAR | 11 | SAM2402042 | Génotypage | Equipement | outliers sur ligne A | défaut de lame | L LIETAR | Vu à l'analyse | 2024-02-23 | faible | 2022-11-28 | GDB_FORM_01_Fiche de non conformité_221125_01_v2.0
2024-03-01 | L LIETAR | 8 | col 8 SAM2402059 | non identifiée | Manipulation | colonne 8 outlier | ? (conta car intensités ok) | non identifié | Extraction (M BARBET) ? Génotypage (M BOUTTE) ? -> à réextraire | 2024-03-01 | faible
2024-03-19 | L LIETAR | 96 | TISSUE_240312-01 | Traitement des prélèvements | Manipulation | Faute de frappe dans la fiche extraction TISSUE_240212-01 | défaut d'attention | K LE ROUX | Vu avant le rendu (constitution plaque QC suivante), fichiers extraction/SAM + BDD corrigés | 2024-03-19 | faible
2024-04-03 | L LIETAR | 7 | B04, E06, A08, C09, B11, E11, G11 SAM2403086 | Extraction | Equipement | Présence de billes importante dans plaque élution | Défaut Magnetapure ? | M BOUTTE | que sur plaques sang | 2024-04-03 | faible
2024-04-04 | M BARBET | 10 | F04, C05, C06, D06, G06, H06, D07, F08, F10 et C11 SAM2403088 | Extraction | Equipement | Présence de billes importante dans plaque élution | Défaut Magnetapure ? | M BOUTTE | que sur plaques sang | 2024-04-04 | faible
|  | 3 | E03, E04 et H09 SAM2404005 |  |  |  |  | M BARBET | que sur plaques sang
2024-04-05 | L LIETAR | 24 | col 10/11/12 SAM2403081 | Extraction | Manipulation | 3 colonnes incompatibles -> inversion = 11/12/10 | barrettes biotubes tombées au lancement de la lyse et mal replacées | M BARBET | Vu à l'analyse -> correction fiche extraction, SAM, samplesheet + GDBoard, nouveau GS pour cette plaque | 2024-04-05 | faible
2024-03-14 | P BOUVELLE | 23 | GD455249, GD561668, GD561669, GD561670, GD561671, GD561672, GD561673,GD561674, GD562589, GD562590, GD562591, GD562592, GD562593, GD562594, GD562595, GD562600, GD562601, GD563706, GD563707, GD563709, GD563710, GD563719, GD563721 | Autre | Autre | Traitement information procédure correction paramètrage outils correction et traitement | procédure de correction d'une inversion d'échantillon (suite a un incident le 2023-12-29), n'a pas fonctionné totalement, et une information redondante d'identifiant animal n'a pas été corrigée dans les fichiers de résultats. | P BOUVELLE |  | 2024-05-28 | fort | 2024-04-18 | GDB_FORM_01_Fiche de non conformité_240314_01_v3.0
2024-04-29 | S MARTEL | 2 | SAM2404074-D08 / E08 | Analyse | Manipulation | erreur correction projet lors de la déclaration | Mauvaise modification de projet | S MARTEL | Lors de la déclaration, 1 projet pour 2 animaux est à modifier, notification par mail. Mail mal lu = erreur de modification du projet | 25/04/2024 | faible
2024-06-14 | L LIETAR | ? environ une demi plaque | Tissue_240613-01, SAM2406023 (A07 -> H12 environ) | Extraction | Manipulation | plaque lysat + billes a sauté sur l'extrémité quand j'ai retiré le film avant de la charger sur le Magneta, et des gouttes ont été projetées -> risque de conta sur la 2e moitié environ | je suis allée un peu vite, j'étais pressée... (pointage limite pause déjeuner) | L LIETAR | Résultats ok, pas de conta apparente | 2024-06-14 | faible
2024-07-29 | S MARTEL | 8 | col 10 WG7179699-MSA7 (SAM2407046) | Génotypage | Manipulation | au loading sur puce, col 10 WG7179698-MSA7 (SAM2407045) loadée dans col 10 WG7179699-MSA7 (SAM2407046) | défaut d'attention (+ problème pointes à changer) | S MARTEL | col 10 WG7179699-MSA7 (SAM2407046) à regénotyper | 2024-07-29 | faible
2024-08-07 | L LIETAR | 768 | SAM2407053 à SAM2407060 en (cours d'hybridation) | Génotypage | Autre | Coupure de courant tout le circuit ondulé dans la matinée (pendant 10/15min environ) | Test effectué chaque 1er mercredi du mois par Synelia pour valider la bascule vers le groupe électrogèe en cas de coupure de courant non suffisamment soutenue par l'onduleur -> défaut de la bascule | non identifié | Température four hybrid ok (descendue à 46,4 °C). Pas d'impact congel et autres appareils. Disjoncteur 15A va être remplacé par un disjoncteur 20A pour le labo ... | 2024-08-07 | faible
2024-08-09 | L LIETAR | 8 | col.6 SAM2407060 | Génotypage | Manipulation | col. 5 en doublon : déposée en col.5 et 6 | défaut d'attention | L LIETAR | vu au rendu, col.6 à regénotyper | 2024-08-09 | faible
2024-08-12 | M BARBET | 2 | QC génotypages sm33/2024 | Génotypage | Manipulation | oubli de placement d'un QC | oubli dû à la surcharge d'activités/surmenage + au manque de pratique | L LIETAR | vu au J1 du run | 2024-08-14 | faible
2024-08-19 | M BARBET | 96 | SAM2408014 | Génotypage | Manipulation | Plaque légèrement secoué en sortie de crentrifugeuse | défaut d'attention | M BARBET | Résultats OK | 2024-08-19 | faible
2024-08-23 | L LIETAR | 1 | GD619296 | Traitement des prélèvements | Manipulation | Devait être réextrait mais mauvais prélèvement ressorti (GD619283) | défaut d'attention | K LE ROUX | Incident identifié lors d'un retour client, sans impact sur les résultats (2nd génotypage de GD619283 mis en quarantaine car n'avait pas lieu d'être). | 2024-08-23 | faible
2024-09-05 | M MERBAH | 32 | SAM2409009 colonne 1 à 4 | Extraction | Manipulation | Dépot de 40 µl de billes au lieu de 24µl | défaut d'attention | M MERBAH | réglage volume pipette non modifié, corrigé de suite ( aucun résidu de billes dans la plaque SAM) | 2024-05-09 | faible
2024-09-19 | L LIETAR | 2 | GD623907/GD623906 <-> H03/A04 SAM2409027 | Traitement des prélèvements | Manipulation | inversion prélèvements | défaut d'attention | M MERBAH | vu à l'analyse, correction BDD, fiche extraction, fichier SAM, samplesheet, fichier suivi puis étape vérification relancée -> ok | 2024-09-19 | faible
2024-10-10 | M BARBET | 96 | BLOOD_241009-01 / SAM2410018 | Extraction | Manipulation | Erreur dans l'annotation SAM de la plaque QC par rapport à sa position dans le RUN | manque de pratique | K LE ROUX | La plaque QC sera traitée en plaque 2 du RUN 1 + utilité à toujours laisser la plaque QC en plaque 4 du RUN 1 ? | 2024-10-10 | faible
2024-10-31 | M MERBAH | / | 2 PICOGREEN DNA / Lot 2892760 | Autre | Autre | colis reçu 28/10 resté à t°c amb 3 jours | manque de communication | non identifié | Vérifier à l'ouverture des kits si il y a un impact ou non => aucun impact | 2024-10-31 | faible
2024-11-07 | L LIETAR | 96 | SAM2410056/57 | Génotypage | Autre | Erreur de saisie de plaque SAM dans FORM_16 (suivi géno) : SAM2410056 au lieu de 57 (K269) | défaut d'attention | M MERBAH | Fichier non corrigeable, vigilance lors de l'exploitation du fichier | 2024-11-07 | faible
2024-11-08 | L LIETAR | 2 | SAM2410060 | Génotypage | Manipulation | QC répéta ininterprétable (repro valide mais 8 illisibles) |  | M MERBAH |  | 2024-11-08 | moyen | 2025-11-08 | GDB_FORM_01_Fiche de non-conformité_241108_01_v3.0
2024-11-20 | L LIETAR | 2 | FR3562672288 GD610778 SAM2410009 et FR3538540799 GD614707 SAM2410007 | Traitement des prélèvements | Autre | Non prise en compte de la demande de réextraction par mail de Dany du 17/10/24 (outliers identification génétique non validés en base nationale) | Défaut d'attention/communication | non identifié | un échantillon sang déjà jeté -> à reprélever (GD614707) | 2024-11-20 | fort | 2024-11-26 | GDB_FORM_01_Fiche de non conformité_241120_01_v3.0
2024-11-21 | L LIETAR | 1 | FR6217585155 GD633981 SAM2410043 et FR8562705976 GD612215 SAM2410040 | Traitement des prélèvements | Manipulation | Non prise en compte de la demande de réextraction du fichier échecs du 25/10/24 (outliers à réextraire) | Défaut d'attention/communication | non identifié | un échantillon sang déjà jeté -> à reprélever (GD612215) | 2024-11-21 | fort | 2024-11-26 | GDB_FORM_01_Fiche de non conformité_241121_01_v3.0
2024-11-22 | L LIETAR | 96 | SAM2411031 (WG7178545-MSA7) | Extraction | Manipulation | Erreur lors de la création du fichier SAM (mauvais fichier extraction), repérée lors de la déclaration (doublon avec SAM2411029), qui s'est répétée lors de la correction mais SAM de la sem suivante (SAM2411033) | Défaut d'attention |  | Vu lors de l'analyse (sem47), trop tard pour corriger (manque de temps + personne pour corriger la déclaration), supprimée du groupe et analysée en sem48 | 2024-11-22 | faible
2024-11-29 | L LIETAR | 8 | col 11 SAM2411039 WG7199567-MSA7 | non identifiée | Manipulation | col 11 outlier (conta) | ? (= sang donc improbable provenant de l'extraction, et les autres col ok) | non identifié | vu à l'analyse, à regénotyper -> ont été réextraits au lieu de regénotypés ... activité concernée, cause et opérateur non élucidés | 2024-11-29 | faible
2024-12-04 | K LE ROUX | 0 |  | Extraction | Manipulation | Contamination flacon T1 kit Magnétapure (transfert mélange PK + T1) | Défaut attention | K LE ROUX | Bouteille de T1 contaminée écartée (laverie). Remplacement par nouvelle bouteille. T1 kit suivant utilisé pour terminer ce kit (suivi n° lot). | 2024-12-05 | faible
2024-12-13 | L LIETAR | 96 | SAM2412006 | Extraction | Manipulation | plaque incompatible -> inversion plaque sur elle-même | chargement plaque à l'envers sur Magnéta ? | K LE ROUX | Vu à l'analyse sem50, manque de temps pour vérifier/corriger le jour même, plaque supprimée du groupe et traitée en sem51 | 2024-12-13 | faible
2024-12-17 | L LIETAR | 0 | échantillons R/R extraction semences/colonnes | Extraction | Manipulation | échec test Karine répéta/repro extraction sur semence | défaut d'attention : oubli étape agitation 5min avant incubation 2/3h à 56°C | K LE ROUX | test refait -> ok | 2024-12-17 | moyen | 2025-01-15 | GDB_FORM_01_Fiche de non conformité_241217_01_v3.0
20/12/24 | M MERBAH | 768 | SAM2412045 à SAM2412052 | Génotypage | Equipement | Coupure de courant sur onduleur : PC allumé mais TECAN éteint. Les lames sont restées 20-30 minutes sans réactifs. Le temps d'agir pour rétablir le RUN | coupure de courant induite par les vérifications de sécurité Véritas (prévenus de leur passage mais pas de la coupure, le service technique n'en avait pas connaissance) |  | RECOVER à la ligne 213 (étape de rinçage XC3). Mail le 03/01/25 au service technique afin d'éviter que cela se reproduise. | 2024-12-20 | faible
2024-12-20 | M MERBAH | 768 | SAM2412045 à SAM2412052 | Génotypage | Equipement | Lancement du REVOVER en défaut : le TECAN s'est arrété au moment de dispatcher. | Hypothèse de reprise à la mauvaise étape : pipetage de tubes à vide. Vérifications des tubes vides seul les tubes de ATM et SML n'étaient pas vides. | M MERBAH | Etape du XC3 4bis ET XC3 5bis fait en mode manuelle | 2025-12-20 | faible
20/12/2024 | S MARTEL | 3 | SAM2412027-C09, SAM2412040-B06, SAM2412040-B12 | Analyse | Equipement | outil de vérification non fonctionnel, il manque des infos call rate, reports TYP pour réaliser le traitement des données et les vérifications | Echec scan après plusieurs tentatives pour les puces concernées + message d'erreur ("signal from emmissive focus is too low,...". Données brutes des puces problématiques non intégrées lors du traitement de données dans GS, donc pas de données analysées dans le final report (TYP-file) et pas de call rate associé -> défaut lames ? manip (pas de contrôles internes) ? (C09 de la 027 sans aucune données de scan, échec focus) | non identifié | Les 2 plaques concernées par cet incident n'ont pas pu être traitées vendredi 20/12. Une modification en local des SAM a été effectuée en supprimant les lignes des échantillons concernés par les échecs scan (voir infos col. traçabilité). Les plaques SAM d'origine n'ont pas été modifiées afin de ne pas perdre la traçabilité des échantillons en echec de scan. Les sample sheet ont été générées à partir des SAM modifiées et le traitement a pu être réalisé sans contrainte. le rendu des résultats a été fait le lundi 23/12, les échantillons en échec de scan ont été remis à génotyper sauf le SAM2412040-H12 qui était un échantillon test doublon | 20/12/24 | faible
2024-12-30 | L LIETAR | 1 | T-241216-04 / SAM2412040 / WG7198620-MSA7 / B06 | Traitement des prélèvements |  | erreur de scan pvt : GD457210 (de la SAM2412041) au lieu de GD460535 | erreur manip ou douchette ? | M BARBET | vu après analyse = échantillon concerné par pb dans GS (call rate ok). Non rendu, en cours de retraitement. Dans GS, présence du doublon ID (FR5823733788) : WG7198620-MSA7_B06 / WG7198621-MSA7_F05. En générant le TYP, B06 a été exclu car le P50GC < P50GC F05 (le bon échantillon rendu). Pas d’impact sur le rendu du GD457210. Note : WG7198620-MSA7_B06 intégré comme appartenant à la plaque WG7198621-MSA7. Mais sentrix et position correspondent (208650630068-R05C02) bien à WG7198620-MSA7. Les infos indiquent la bonne MSA7-position. (fichiers extraction + papier, SAM, suivi, échecs géno corrigés) | 2024-12-30 | faible
2025-01-03 | L LIETAR | 38 | SAM2412060 / WG7198760-MSA7 | non identifiée | Manipulation | 38 outliers | conta -> suspicion de plaque secouée (extraction/géno ?) | M BARBET | vu à l'analyse, 2 puits regénotypés pour vérif origine du pb (extrac/géno/coverseal) car nombre important -> l'un validé (H12 génotypage et regénotypage), l'autre outlier (G12 génotypage et regénotypage) -> cumul pb ligne H + conta ? -> le tout remis en extraction | 2025-01-03 | faible
2025-01-03 | L LIETAR | 4 | échantillons QC sem52 et 01 | Analyse | Equipement | impossible d'insérer le TYP dans GDBoard car détecte les 2 QC dans le même TYP (1e fois qu'on est face à cette situation) | outil non prévu pour : tente de générer le 2 rapports pdf avec le même nom |  | forçage informatique mais qui a généré 2 rapports identiques sur la base du 2nd, plaque contenant le 1er supprimée, nouveau GS, TYP, réinsertion -> a généré quelques bugs, corrigés manuellement. ATTENTION A NE PAS TRAITER 2 QC DANS UN MEME PROJET GS | 2025-01-03 | faible
2025-01-03 | L LIETAR | 192 | SAM2412058 et SAM2412059 | Traitement des prélèvements | Manipulation | plaques incompatibles, inversées | défaut d'attention | M MERBAH | vu à l'analyse, au départ suspicion inversion extraction, mais suite à recherche pvts pour réextraction, papiers cartons en tête de série inversé par rapport aux pvts -> remis à leur place + plaques SAM corrigées | 2025-01-03 | faible
2025-01-03 | L LIETAR | 31 (impact sur l'ensemble de la série déposée chez Valogène) | SAM2412060 | Analyse | Manipulation | fichier Labo ne passe pas chez Valo : erreur date renseignée à l'enregistrement SAM + génération samplesheet : fin décembre 2025 | défaut d'attention (+ cumul problèmes/corrections) | L LIETAR | vu trop tard pour corriger, fait la semaine suivante | 2025-01-03 | faible
2025-01-08 | L LIETAR | 2 | T-250107-01 / A12 et B12 / GD457368 et GD457375 / lot 2409-002 | Extraction | Equipement | colonnes cassées à l'élution, perte éluat | Défaut de robustesse de la plaque colonnes ? |  | = poils -> réextraits avec T-250107-02 aux niveaux des 2 puits vides laissés pour le QC | 2025-01-08 | faible
2025-01-10 | L LIETAR | 10 | SAM2412066 | non identifiée |  | 10 outliers (même série pour 9 d'entre eux + conta MT pour 8) | Problème pvt ? labo ? |  | vu à l'nalyse, mis en réextraction | 2025-01-10 | faible
2025-01-10 | L LIETAR | 3 | SAM2412071 H03, H06, H07 lame 208650630064 | Génotypage | Equipement | problème outliers ligne H ? | défaut de lame ? | non identifié | 2/3 validé au regénotypage (non reporté sur FNC en cours car mineur, difficile de confirmer si bien le même problème) | 2025-01-10 | faible
2025-01-10 | L LIETAR | 768 | SAM2501016 à SAM2501023 | Génotypage | Autre | Erreur de saisie des plaques MSA7 dans FORM_16 (suivi géno) : WG7186194-MSA7, manque le 6 sur chaque plaque | défaut d'attention, tapé à la main au lieu de scan | M MERBAH | Fichier non corrigeable, vigilance lors de l'exploitation du fichier | 2025-01-10 | faible
2025-01-14 | L LIETAR | 1 | T-250113-01 /A01 / GD657273 / lot 2409-002 | Extraction | Equipement | colonne cassée 1e centri après chargement du lysat | Défaut de robustesse de la plaque colonne ? | non identifié | = cartilage -> lavages réalisés, tentative récupération silice dans tube 1,5mL pour élution -> ok passé | 2025-01-14 | moyen | 2025-01-15 | GDB_FORM_01_Fiche de non conformité_250114_01_v3.0
2025-01-14 | K LE ROUX | 0 |  | Génotypage | Autre | Maintien de compétence génotypage non validé pour année 2024 | Indisponibilité | S MERLIN | doute sur la possibilité de génération de résultat d’analyse conforme suite à un écart au process non maîtrisé | 2025-01-14 | moyen | 2025-01-14 | GDB_FORM_01_Fiche de non conformité_250114_02_v3.0
2025-01-17 | L LIETAR | 1 | FR6107522153 / GD631878 / SAM2410071 | Traitement des prélèvements | Autre | Non prise en compte de la demande de réextraction par mail de Dany du 13/11/24 (outliers identification génétique non validés en base nationale) | Défaut d'attention/communication | non identifié | = poils -> à réexraire | 2025-01-17 | faible
2025-01-17 | L LIETAR | 25 18 | SAM2501021 (B01, A02, B02, B04, A08, A09, A10) lame 208650630067 et SAM2501032 (A01, B01, A02, B02, A03, B03, A04, B04, A05, B05, A06, A07, B07, A08, A09, A10, A11, A12) lame 208837160002 | Génotypage | Equipement | outlier ligne A ? | défaut de lame ? | non identifié | Vu à l'analyse 24/01 : Suite à regénotypage, échantillons SAM2501021 toujours outliers -> différent de pb outliers ligne A -> conta ? -> à réextraire | 2025-01-17 | faible | 2022-11-28 | GDB_FORM_01_Fiche de non conformité_221125_01_v3.0
2025-01-21 | K LE ROUX | 0 |  | Autre | Equipement | Tableur Monday ENR_54_Planification qualité bloqué | Non paiement de la cotisation par GENES DIFFUSION | K LE ROUX | fait Ticket #0018624 le 21/01/2025, résolu le 28/01/2025. Vincent MAUREL responsable informatique GD sera averti en amont pour renouveler les licences afin d'éviter la récurrence de cet incident (teams 28/01/2025 Thomas GALIEZ) | 2025-01-21 | faible
2025-01-24 | L LIETAR | 0 | Vigitemp -> sonde salle extraction IEEE5F | Extraction | Equipement | Bug Vigitemp, plus de mesures depuis le 17/09/24 sur la salle extraction, encart figé, pas vu et aucune alarme | Défaut dans logiciel Vigitemp : surveillance activée/désactivée selon l'endroit, alors qu'aucune manip de désactivation n'a été faite ou enregistrée !?? | non identifié | Réellement désactivée puis réactivée -> surveillance repartie (?) Non critique, si écarts il y a eu, n'a pas eu d'impact sur l'activité | 2025-01-24 | faible
2025-02-04 | M MERBAH | 768 | SAM2502007 à 14 | Génotypage | Autre | NaOH resté à température ambiante toute la journée | Défault d'attention /oubli | M BARBET | Utilisation du NaOH pour le run avec les SAM2502007 à 14 | 2025-02-06 | faible
2025-02-27 | M MERBAH | 28 | lame 208970370011/SAM2502073 | Génotypage | Equipement | Lame illumina cassé en 2 morceaux : effritement durant les rinçages dans les bacs de PB1. Fissure visible au moment de poser les lames dans le bac d'assemblage | Fragilité de la lame ? | M MERBAH | Risque de fuites des réactifs durant le staining . Impact sur les prélèvements de la partie basse de la lame | 2025-02-27 | faible
2025-03-05 | L LIETAR | 768 | lames | Génotypage | Equipement | Téléchargement DMAPs impossible -> rappelle l'incident d'octobre 2023 | Problème réseau Decode file client Illumina |  | Exécution le 06/03/25 de la procédure fournie auparavant par Illumina pour tenter de palier le problème (non exécutée à l'époque car problème résolu de lui-même...) -> ok | 2025-03-05 | faible
2025-03-07 | L LIETAR | 5 | SAM2502083 (A05, A08, B08, A09, A12) lame 208970370058 | Génotypage | Equipement | outlier ligne A ? | défaut de lame ? | non identifié | Vu à l'analyse 14/03 : Suite à regénotypage (SAM2503028) -> validés | 2025-03-07 | faible | 2022-11-28 | GDB_FORM_01_Fiche de non conformité_221125_01_v3.0
2025-03-07 | L LIETAR | 960 | SAM2502081, SAM2502083, SAM2502085, SAM2502087, SAM2502088, SAM2503001, SAM2503002, SAM2503004, SAM2503005, SAM2503006, |  |  | callrates + callrates 580 ISO globalement faibles (bien que pas tant d'outliers), plus que ce qu'on a habituellement | ??? décalage clusteurs, mériterait nouveau clustering (phénomène similaire aux plaques concernéees par outliers ligne H/A) | non identifié | clustering SNP causaux + 580 ISO (+ quelques généraux selon temps dispo) | 2025-03-07 | faible
2025-03-12 | L LIETAR | 1 | GD596500 (TISSUE_250228-01 SAM2502088) | Extraction | Equipement | Scanné GD596500 au lieu de GD595500 | Bug douchette | non identifié | Identifié lors d'un retour client | 2025-03-12 | fort | 2025-06-12 | GDB_FORM_01_Fiche de non conformité_250312_02_v3.0
2025-03-12 | L LIETAR | 22 | WG7220869-MSA7_C12 WG7220883-MSA7_F11 WG7220883-MSA7_G11 WG7220883-MSA7_H11 WG7220883-MSA7_A12 WG7220883-MSA7_B12 WG7220883-MSA7_C12 WG7220883-MSA7_D12 WG7220883-MSA7_E12 WG7220883-MSA7_F12 WG7220883-MSA7_G12 WG7220883-MSA7_H12 WG7220812-MSA7_F06 WG7214737-MSA7_E12 WG7214737-MSA7_F12 WG7214737-MSA7_G12 WG7214737-MSA7_H12 WG7215045-MSA7_H12 WG7214718-MSA7_D12 WG7214718-MSA7_E12 WG7214718-MSA7_F12 WG7214718-MSA7_G12 WG7214718-MSA7_H12 | Analyse | Manipulation | Depuis janvier, toutes les semences extraites en Tube/colonne silice passent en hors ISO alors que = ISO | Erreur lors de la mise à jour de l'outil de conversion des fichiers extraction en fichiers SAM | T.BAYSIEU | Correction outil, BDD, fichiers SAM, fichier de suivi Rapport non transmis, pas d'impact | 2025-03-12 | moyen | 2025-03-12 | GDB_FORM_01_Fiche de non conformité_250312_01_v3.0
2025-03-24 | M.MERBAH | 16 | SAM2503067 Colonne 9 et 10 | Génotypage | Manipulation | Inversion de la colonne 9 et 10 au moment de charger sur les puces | Erreur sur le traçage de la ligne rouge | M.MERBAH | Dépôt des ADN de la colonne 10 dans la colonne 9 sur la puce et pour éviter un décalage dépôt des ADN de la colonne 9 dans la colonne 10 | 2025-03-31 | faible
26/03/25 | M.MERBAH | 64 | SAM2503079 Colonne 1 à 8 WG7220800-MSA7 | Génotypage | Manipulation | Dépôt d'ADN des colonnes du guide 1 et des du guide 2 dans le même emplacement sur la lames | Mauvais embôitement de la puce | M.MERBAH | Les puits des colonnes du guide 2 ( Col 5à8) sur la puce sont resté vide => dépôt de l'ADN restant au bon emplacement mais faible qté. Retrait de l'ADN mélangé contenu dans les emplacements du guide 1 et dépots des ADN restant des colonnes 1à 4 dans les bon emplacement mais risque de contaminations | 2025-03-26 | faible
2025-03-28 | L LIETAR | 384 | SAM2503079, SAM2503080, SAM2503081, SAM2503082, |  |  | callrates + callrates 580 ISO globalement faibles (similaire à incident du 07/03) -> SAM2503079 et SAM2503080 fortement atteintes + conta ADN MT + problèmes outliers ligne A/H SAM2503079 et SAM2503082 ? | ??? décalage clusteurs, mériterait nouveau clustering (phénomène similaire aux plaques concernéees par outliers ligne H/A) | non identifié | application cluster retravaillé le 07/03 | 2025-03-28 | faible
2025-04-04 | L.LIETAR | 96 | SAM2504004 | Génotypage | Equipement | incident lors du scan, "tilt motor", problème moteur ? impossible de finaliser le scan ni d'ouvrir le tiroir contenant les lames -> une lame non scannée | ? |  | contact tech support Illumina le 04/04/25 pour demande d'intervention | 2025-04-04 | faible
2025-04-15 | L.LIETAR | 384 | GDD-FOUR-003 (SAM2504045, SAM2504046, SAM2504047, SAM2504048) | Génotypage | Equipement | Agitation défectueuse, ne parvient plus à maintenir la cadence et finit par s'arrêter | ? |  | Vu avec Tech support Illumina, non problématique, l'agitation n'est plus exigée par le protocole Illumina, seule la température est un critère exigé Selon la position du plateau parvient à tourner à priori, à tenter de maintenir pour concerver homogénéité de pratiques sur les 2 fours | 15/04/2025 (faible) revu le 12/06/2025 (réunion labo) | moyen | 2025-06-12 | GDB_FORM_01_Fiche de non conformité_250415_01_v3.0
2025-04-16 | L.LIETAR | 288 | SAM2503023 T-250305-05, SAM2502007 T-250203-06, SAM2501075 T-250127-02 | Traitement des prélèvements | Manipulation | mauvaise méthode extraction renseignée sur fiche extraction | défaut d'attention |  | Correction fichier extraction, SAM, suivi, BDD et rapports analyse | 2025-04-16 | faible
2025-04-18 | L.LIETAR | 1 | H10 SAM2504046 | Extraction | Manipulation | puits constaté vide au J1 -> outlier -> réextraction impossible car = cartilage | Défaut de TE dans le puits ? et non checké après élution |  | nouveau prélèvement demandé | 2025-04-18 | fort | 2025-04-22 | GDB_FORM_01_Fiche de non conformité_250418_01_v3.0
2025-04-25 | L.LIETAR | 1 | SAM2312105 F08 | Génotypage | Manipulation | retour client : erreur regénotypage, ne correspond pas à FR5944040931 GD564124, mais à FR6217216746 GD564158 | erreur puits pioché lors regénotypage | M.BARBET |  | 2025-04-25 | fort | 2025-04-25 | GDB_FORM_01_Fiche de non conformité_250425_01_v3.0
2025-04-25 | L LIETAR | 23 | SAM2504068 (A01 -> A12, B01 -> B09, B12, C01) lame 209139880085 | Génotypage | Equipement | outlier ligne A ? | défaut de lame ? | non identifié | Vu à l'analyse 09/05/25 : Suite à regénotypage (SAM2504112) -> validés | 2025-04-25 | faible | 2022-11-28 | GDB_FORM_01_Fiche de non conformité_221125_01_v3.0
2025-04-30 | L.LIETAR | 2 | A01/B01 SAM2504080 B-250422-03 (GD683954 et GD684024) | Traitement des prélèvements | Manipulation | suite à vérif fichier race, détection erreur labo : inversion de pvts | défaut d'attention/vérification | M.BARBET | Vu avant rendu -> suppression plaque GD Board, correction liste extraction, fichier SAM, samplesheet, réinsertion GD Board + new GS | 2025-04-30 | faible
2025-04-30 | L LIETAR | 9 | SAM2504086 (H02, H03, H05, H06, H07, H09, G10, H10, H11) lame 209139880085 | Génotypage | Equipement | outlier ligne H ? | défaut de lame ? | non identifié | Vu à l'analyse 16/05/25 : Suite à regénotypage (SAM2505010) -> validés | 2025-04-25 | faible | 2022-11-28 | GDB_FORM_01_Fiche de non conformité_221125_01_v3.0
2025-05-16 | L.LIETAR | 96 | SAM2505011 / WG7252903-MSA7 | Extraction | Manipulation | après vérif génotypages GDBoard, plaque incompatible | erreur fichier extraction utilisé pour générer la SAM | M.BARBET | Vu avant rendu -> suppression plaque GD Board, fichier SAM, samplesheet, réinsertion GD Board + new GS | 2025-05-16 | faible
2025-05-22 | L.LIETAR | 96 | SAM2505035 | Génotypage | Manipulation | plaque MSA secouée après neutralisation MA2, risque conta important | faux mouvement | L.LIETAR | plaque refaite avec réactifs MA1 et MA2 des kits mis de côté suite à défauts de volume de la part du fournisseur | 2025-05-22 | faible
2025-05-23 | L.LIETAR | 17 | WG7252934-MSA7 / SAM2505030 / T_250513-04 | Traitement des prélèvements | Manipulation | suite à série de 16 incompatibilités (1 ok mais même père que le suivant), détection erreur décalage prélèvements de poils (poils n°47 retrouvés après n°63) | ? | M.MERBAH | Vu avant rendu -> suppression plaque GD Board, correction liste extraction, fichier SAM, samplesheet, réinsertion GD Board + new GS | 2025-05-23 | faible
2025-05-23 | L.LIETAR | 3 | SAM2505027 (A04, A08, A12) lame 209139880114 | Génotypage | Equipement | outlier ligne A ? | défaut de lame ? | non identifié | Vu à l'analyse 06/06/25 : Suite à regénotypage (SAM2506010) -> validés | 2025-05-23 | faible | 2022-11-28 | GDB_FORM_01_Fiche de non conformité_221125_01_v3.0
2025-05-24 | L.LIETAR | 0 |  | Autre | Equipement | coupure de courant sur circuit secouru (du 23/05 début de soirée au 24/05 vers 10h) | microcoupure le 23/05 en début de soirée, défaut de l'onduleur -> défaut d'alimentation du cricuit secouru malgré la reprise du courant électrique | personne | mise en évidence suite à passage Pierre Boquier au labo pour manips | 2025-05-24 | moyen | 2025-06-12 | GDB_FORM_01_Fiche de non conformité_250524_01_v3.0
2025-05-26 | M.MERBAH | 16 | WG5609516-MSA7/ SAM2505044 colonne 10 et 11 | Génotypage | Manipulation | Inversion des colonnes 10 et 11 au moment de charger sur les puces | Défaut d'attention | M.MERBAH | correction des samplesheet avant GS (position sentrix) et réinsertion dans GDBoard | 2025-05-26 | faible
2025-05-28 | L.LIETAR | 7 | SAM2505042 (A01, A02, A04, A05, A06, A11, B11) lame 209296220086 | Génotypage | Equipement | outlier ligne A ? | défaut de lame ? | non identifié | Vu à l'analyse 06/06/25 : Suite à regénotypage (SAM2506010) -> validés | 2025-05-28 | faible | 2022-11-28 | GDB_FORM_01_Fiche de non conformité_221125_01_v3.0
2025-06-06 | L LIETAR | 2 | SAM2505051 | Génotypage | Manipulation | QC répéta ininterprétable (A08 outlier, 56 SNP illisibles) | pb outliers ligne A ? (très léger) | M MERBAH | Génotypage du répéta en B08 déposé chez Valogène manuellement par Tony | 2025-06-06 | moyen | 2025-06-12 | GDB_FORM_01_Fiche de non conformité_250606_01_v3.0
2025-06-06 | L.LIETAR | 6 | SAM2505052 (H05, H07, H08, H09, H10, H12) lame 209296220079 | Génotypage | Equipement | outlier ligne H ? | défaut de lame ? | non identifié | Vu à l'analyse jj/mm : Suite à regénotypage (SAM25) -> validés | 2025-06-06 | faible | 2022-11-28 | GDB_FORM_01_Fiche de non conformité_221125_01_v3.0
2025-06-13 | L.LIETAR | 3 | SAM2506022 (A07, A08, A12) lame 209296220123 | Génotypage | Equipement | outlier ligne A ? | défaut de lame ? | non identifié | Vu à l'analyse jj/mm : Suite à regénotypage (SAM25) -> validés | 2025-06-13 | faible | 2022-11-28 | GDB_FORM_01_Fiche de non conformité_221125_01_v3.0
Note on L39: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: @Ludivine LIETAR à compléter
Note on L50: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: @Ludivine LIETAR à compléter
Note on M61: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: @Karine LE ROUX je mets quoi comme date ici s'agissant d'une FNC déjà ouverte ? Reply: 28/11/2022 date d'origine d'ouverture de la FNC, on reprend la version 3.0 où les reports ont été faits Reply: ok merci
Note on I62: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: @Karine LE ROUX ne sachant pas quelle activité est concernée j'ai besoin de mettre 2 opérateurs mais je ne peux pas c'est bloqué ... Reply: on la met sur 2 lignes avec un code couleur? Reply: et si on mettait non identifié (comme en E52) et qu'on précise en commentaires ? Idem pour l'activité finalement Reply: oui, bonne idée
Note on L83: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: @Karine LE ROUX tu crois qu'il faut faire une FNC sachant que c'est quand même un échec de génotypage à la base ? Idem pour cas en dessous ... Reply: euh j'aurais peut-être même dû passer par sav retours clients non ? Reply: ça dépend, est-ce qu'il a été redemandé moins de 3 semaines après? Si oui, on garantie de le garder : "➤ à conserver les prélèvements de poils et sang transmis pour une durée minimum de 3 semaines après réception par le Prestataire. Au-delà de ce délai, le Prestataire pourra procéder à la destruction des prélèvements sans accord explicite du Client" Reply: ça avait été demandé dans les délais, c'est nous qui avons merdé ... je fais FNC
Note on I85: Ludivine LIETAR: M. Barbet + L. Liétar
Note on H89: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: @Karine LE ROUX c'est bien ça ?
Note on L91: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: @Ludivine LIETAR à compléter
Note on I95: Ludivine LIETAR: personne
Note on I96: Ludivine LIETAR: + M. BARBET (vérif liste avant prép pvts)
Note on I98: Ludivine LIETAR: personne
Note on I102: Ludivine LIETAR: personne
Note on K106: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: @Ludivine LIETAR , à compléter, info
Note on K109: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: @Ludivine LIETAR à compléter
Note on L109: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: @Ludivine LIETAR à compléter
Note on K112: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: @Ludivine LIETAR à compléter
Note on L112: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: @Ludivine LIETAR à compléter
Note on I113: Ludivine LIETAR: personne
Note on K113: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: @Ludivine LIETAR à compléter
Note on L113: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: @Ludivine LIETAR à compléter
Note on L115: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: @Ludivine LIETAR à compléter
Note on K116: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: @Ludivine LIETAR à compléter
Note on L116: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: @Ludivine LIETAR à compléter
Note on K117: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: @Ludivine LIETAR à compléter
Note on L117: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: @Ludivine LIETAR à compléter
Note on I120: Ludivine LIETAR: T-250127-02 Ludivine T-250203-06 Malika T-250305-05 Malika
Note on I121: Ludivine LIETAR: extraction Karine, fermeture plaque Mélissandre

## Non-Conformités
| Gestion des incidents et des non-conformités | [5 empty] | v1.0
GDB_ENR_72 | SMQ | [5 empty] | 2023-10-11
| Gestion des incidents et des non-conformités | [5 empty] | v2.0
GDB_ENR_72 | SMQ | [5 empty] | 2025-01-23
Rédaction : K. LE ROUX, L. LIETAR | Vérification : C. AUDEBERT, L. LIETAR | [5 empty] | Approbation : C. AUDEBERT
Information relative à l'incident initial | [5 empty] | Impact |  |  |  | Analyse des risques selon matrice 3 x 3 |  |  | Actions mises en place |  |  | Gestion des FNC
Nom de la FNC | Nombre d'échantillons concernés | Activité concernée par NC | Type incident | Commentaire | Cotation initiale du risque | résolution de l'incident | avec ou sans impact si risque moyen sans impact, clôturer la FNC | nature de l'impact | commentaire | R = Récurrence probabilité de récurrence du risque | G = Gravité (possibilité de détection du risque avant transfert de données) | R x G > 2 nécessité de mise à jour de l'analyse de risques et opportunités? (intégration à GDB_FORM_56_Analyse risques et opportunités plateforme génotypage GD Scan ) | mise en place action(s) corrective(s) ou piste(s) d'amélioration (intégration à GDB_ENR_54_Planification qualité) | commentaire | cotation du risque résiduel | date de revue FNC | commentaire | délai de suivi prévisionnel | délai de suivi réel | date de clotûre FNC | date d'intégration au système documentaire
GDB_FORM_01_Fiche de non conformité_230131_01_v3.0 | échantillons génotypés sur MDv4 (du 25/01/2023 au 20/10/2023) | Analyse | Equipement | 4 SNP manquants sur version de puce Illumina V4 | fort | non | avec | client résultat incomplet | pas de résolution possible à court terme |  |  |  | oui |  |  | 2023-09-07 | report - fiche clotûrée avant nouvelle version de gestion des incidents et non-conformités, remise en version3.0 de FNC pour assurer le suivi jusque fin de l'action | jusqu'à passage à version de puce V4.1 | du 31/01/2023 au 25/10/2023 | 2023-10-25 | 2023-11-09 | report GDB_ENR_72_Gestion des incidents et des non conformités_v1.0
2023-11-09
GDB_FORM_01_Fiche de non conformité_221125_01_v3.0 | en cours (147 au 25/04/2025) | Génotypage | Equipement | défaut récurrent de lames sur lignes H et A de novembre 2022 à juin 2023 | moyen | oui | avec | autre | surcoût réextaction, (re)génotypage, expertise / résolution |  |  |  | non |  |  | 2023-09-07 | report - fiche clotûrée avant nouvelle version de gestion des incidents et non-conformités, remise en version 3.0 de FNC pour assurer le suivi jusque fin de l'action - Illumina contacté le 27/03/2023 | 1 an, prolongé d'1 an car souci en 08/23 et 02/24, | du 25/11/2022 au JJ/MM/AA
2023-11-09
2024-02-01
[16 empty] | 2024-05-30 | pas de reproduction de l'incident
[16 empty] | 2024-08-29 | pas de reproduction de l'incident
[16 empty] | 2024-11-28 | pas de reproduction de l'incident
[16 empty] | 2025-03-27 | Récurrence le 25/04/2025 ligne A 23 analyses
GDB_FORM_01_Fiche de non-conformité_230704_01_v3.0 | 1152 | Génotypage | Equipement | kit plastique gonflé Infinium XT Assay Kit Post 1 | moyen | oui | sans |  | Valogene contacté |  |  |  | non |  |  | 2024-05-30 |  |  |  | 2024-06-04 | 2024-06-04
GDB_FORM_01_Fiche de non-conformité_230728_01_v3.0 | 192 | Extraction | Manipulation | Mélange de lysats | fort | oui | avec | client absence de résultat | 1 prélèvement avec 1 seule extraction possible |  |  |  | oui | annotation plaques extraction de différentes couleurs, préciser l'expertise en cas d'échec génotypage dans le MOP de traitement des données |  | 2024-05-30 | pas de récurrence incident - MOP mis à jour et en application au 05/06/2024 | 1 an | du 04/08/2023 au 29/08:2024 | 2024-09-09 | 2024-09-09
2024-08-29
GDB_FORM_01_Fiche de non-conformité_231003_01_v3.0 | 384 | Génotypage | Manipulation | LX2 resté à température ambiante depuis le 26/09/2023 | moyen | oui | sans | [5 empty] | oui | rappel de l'importance de remonter tout incident au responsable plateforme GD Scan |  | 2024-05-30 | pas de reproduction de l'incident | 1 an | du 03/10/2023 au 28/11/24 | 2024-11-28 | 2025-01-20
2024-08-29
2024-11-28
GDB_FORM_01_Fiche de non-conformité_231005_01_v3.0 | 384 | Génotypage | Manipulation | température première phase staining supérieure de 4°C (48°C) | moyen | oui | sans | [5 empty] | oui | mise en place étiquetage appareil avec consignes / réglages de températures |  | 2024-05-30 |  | 1 an | du 06/10/2023 au 28/11/24 | 2024-11-28 | 2025-01-20
[16 empty] | 2024-08-29 | action corrective non finalisée comme prévu en juin 2024, report à courant septembre 2024
2024-11-28
GDB_FORM_01_Fiche de non conformité_231117_01_v3.0 | 31 | Extraction | Equipement | récurrence outliers dont des échecs scan + callrates très bas | moyen | oui | avec | client absence de résultat | 1 prélèvement poil avec 1 seule extraction possible |  |  |  | oui | changement de référence de caps |  | 2024-05-30 | pas de reproduction de l'incident | 6 mois | du 20/11/2023 au 30/05/2024 | 2024-06-04 | 2024-06-04
GDB_FORM_01_Fiche de non conformité_231129_01_v3.0 | 7 | Traitement des prélèvements | Manipulation | Incompats/pb races -> décalage lors du scan des CAB | fort | oui | avec | client diffusion résultat erroné | surcoût résolution |  |  |  | non |  |  | 2024-01-11 | pas de reproduction de l'incident | 1 an | du 11/01/2024 au 27/03/2025 | 2025-04-28 | 2025-04-28
2024-02-01
2024-05-30
2024-08-29
2024-11-28
2025-03-27
GDB_FORM_01_Fiche de non conformité_240116_01_v3.0 | 1 | Traitement des prélèvements | Manipulation | Echantillon déplacé, erreur lors de la mise à jour fichier, référence GD517646 enregistrée au lieu de GD517464 | fort | oui | avec | client diffusion résultat erroné | surcoût résolution |  |  |  | non |  |  | 2024-02-01 | pas de reproduction de l'incident | 1 an | du 01/02/2024 au 27/03/25 | 2025-04-28 | 2025-04-28
2024-05-30
2024-08-29
2024-11-28
2025-03-27
GDB_FORM_01_Fiche de non conformité_240314_01_v3.0 | 23 | Autre | Autre | Incompatibilité avérée suite retour client | fort | oui | avec | client diffusion résultat erroné | Fonctionnement incomplet de la procédure de correction d'une inversion d'échantillon |  |  |  | oui | modification du SI pour ne plus utiliser cette information redondante et uniquement se baser sur Id animal de la base de donnée - Modification du SI pour corriger cette information redondante lors d'une procédure de correction d'inversion |  | 2024-05-30 | Action corrective mise en place au 28/03/2024 par Pierre BOUVELLE | 6 mois | du 14/03/2024 au 29/08/2024 | 2024-09-09 | 2024-09-09
[16 empty] | 20/06/2024 | pas de reproduction de l'incident
2024-08-29
GDB_FORM_01_Fiche de non-conformité_241108_01_v3.0 | 2 | Génotypage | Manipulation | QC répéta ininterprétable (repro valide mais 8 illisibles) | moyen | oui | sans | [5 empty] | non |  |  | 2024-11-28 |  |  |  | 2024-11-28 | 2025-01-20
GDB_FORM_01_Fiche de non conformité_241120_01_v3.0 | 2 | Traitement des prélèvements | Manipulation | Non prise en compte de la demande de réextraction par mail de Dany du 17/10/24 (outliers identification génétique non validés en base nationale) | fort | oui | avec | client absence de résultat | information au client 20/11/2024 par mail |  |  |  | oui | chaque demande par mail (y compris qPCR) devra faire l'objet d'une réponse entre les membres de l'équipe GDScan pour savoir qui s'en charge |  | 2025-01-20 | pas de reproduction de l'incident | 6 mois | du 20/11/2024 au JJ/MM/AA
2024-03-27
GDB_FORM_01_Fiche de non conformité_241121_01_v3.0 | 1 | Traitement des prélèvements | Manipulation | Non prise en compte de la demande de réextraction du fichier échecs du 25/10/24 (outliers à réextraire) | fort | oui | avec | client absence de résultat | information au client 21/11/2024 par mail |  |  |  | oui | chaque demande de réextraction/regénotypages par mail (rendu de résultats, demande service génétique, ...) devra faire l'objet d'une réponse entre les membres de l'équipe GDScan pour savoir qui s'en charge (impression fiche notamment). |  | 2025-01-20 | pas de reproduction de l'incident | 6 mois | du 21/11/2024 au JJ/MM/AA
2024-03-27
GDB_FORM_01_Fiche de non conformité_241217_01_v3.0 | 0 | Extraction | Autre | échec test Karine répéta/repro extraction sur semence | moyen | oui | sans | [5 empty] | non |  |  | 2025-01-15 |  |  |  | 2025-01-15 | 2025-01-20
GDB_FORM_01_Fiche de non conformité_250114_01_v3.0 | 1 | Extraction | Equipement | colonne cassée 1e centri après chargement du lysat | moyen | oui | sans | [5 empty] | non |  |  | 2025-01-22 |  |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22
GDB_FORM_01_Fiche de non conformité_250114_02_v3.0 | 0 | Génotypage | Autre | Maintien de compétence génotypage Sophie Merlin non validé pour année 2024 | moyen | oui | sans |  | moins de besoin en suppléance génotypage, pas de reouvellemnt d'habilitation prévu |  |  |  | oui | Action corrective : planifier dès le début d'année les runs de génotypage des techniciens suppléants afin d'assurer un maintien de compétence effectif selon les exigences définies dans la procédure de gestion du personnel. Piste d'amélioration : planifier l'envoi du document GDB_FORM_55_Support Entretien qualité annuel le dernier trimestre d'année civile afin de prévenir au plus tôt un écart au process de maintien de compétences. |  | 2025-01-16 |  | 1 an
2025-03-27
GDB_FORM_01_Fiche de non conformité_250312_01_v3.0 | 22 | Analyse | Autre | Depuis janvier, toutes les semences extraites en Tube/colonne silice passent en hors ISO alors que = ISO | moyen | oui | sans |  | pas d'impact, mais écart par rapport aux exigences définies au point 7.11.2 de la norme ISO:IEC 17025, à savoir un manque d'actions nécessaires pour assurer la maîtrise des modifications d'un outil SI (traçabiité des modification, essai et validation avant toute mise en service). | 2.Probable | 2.Incertaine | 3 et plus : OUI | oui | Le risque est déjà présent dans l'analyse de risques 2024, à savoir que pour tout "Développement ou adaptation d'outil informatique interne", la mise en production d'un outil doit être vérifiée, afin d'éviter une absence de résultat, un rendu de résultat erroné ou la perte de traçabilité des modifications d'outils. Les moyens mis en place sont : Recettage de version logiciel et suivi de version d'application des outils (mis en place le 06/02/2024). Il apparait que l'application des moyens n'a pas été prise en compte. Un rappel est nécessaire ainsi qu'une remise à niveau des enregistrements relatifs) | faible | 2025-03-27 |  | 1 an | du 12/03/2025 au JJ/MM/AA
GDB_FORM_01_Fiche de non conformité_250418_01_v3.0 | 1 | Extraction | Manipulation | défaut distribution tampon d'élution en extraction | fort | non | avec | client absence de résultat | information client par mail 18/04/2025 | 2.Probable | 1.Assurée | <2 NON | oui | rappel importance vérification systématique volume de TE dans les pointes à distribution et après centrifugation | faible |  |  | 1 an | du 18/04/2025 au JJ/MM/AA
GDB_FORM_01_Fiche de non conformité_250425_01_v3.0 | 1 | Génotypage | Manipulation | retour client - erreur de puits lors de reprise d'un ADN pour regénotypage | fort | oui | avec | client diffusion résultat erroné | réponse client par mail 25/04/2025 | 1.Rare | 3.Impossible | 3 et plus : OUI
Note on O39: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Voir si mentionné dans analyse de risque, sinon l’ajouter
Note on O43: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: à intégrer dans tableur Monday
Note on O45: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: à intégrer dans tableur Monday